## 单板
双板dr
生产厂家
型号
No | 技术参数 | 标准 | 分值 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
主要技术和性能参数
1 | 探测器板（床下探测器）
1.1 | 探测器类型 | 碘化铯+非晶硅 | 10
|  | 硫氧化钆 | 5
1.2 | 探测器是否拼接 | 整板 | 2
1.3 | 探测器尺寸 | ≥17×17 英寸 | 5
|  | ≥14×17英寸 | 3
1.4 | 极限空间分辨率（lp/cm） | ≥35lp/cm | 4
|  | ≥30lp/cm | 2
1.5 | 影像板像素大小 | ≤150μm | 1
|  | ≤140μm | 3
|  | ≤130μm | 5
1.6 | DQE | ≥60% | 3
|  | ≥65% | 5
1.7 | 图像灰阶数 | ≥14bit | 1
|  | ≥16bit | 2
1.8 | 检查周期（从数据采集到最终显示） | ≤8秒 | 1
|  | ≤5秒 | 2
1.9 | 探测器灵活度 | 固定 | 1
|  | 有线移动 | 2
|  | 无线移动不可在线充电 | 3
|  | 无线移动可在线充电 | 4
2 | 主机发生器(提供生产厂家和型号)
2.1 | 最大功率 | ≥50KW | 2
|  | ≥65KW | 4
|  | ≥80KW | 5
2.2 | 工作频率 | ≥50KHz | 2
|  | ≥100KHz | 3
2.3 | 照相最高管电压 | ≥125KV | 2
|  | ≥150KV | 3
2.4 | 自动曝光控制 | 有 | 3
2.5 | 最长曝光时间 | ≥10秒 | 3
|  | ≥8秒 | 2
|  | ≥6秒 | 1
3 | X线球管(提供生产厂家和型号)
3.1 | 大焦点最大功率 | ≥50KW | 1
|  | ≥75KW | 2
3.2 | 小焦点尺寸 | ≤0.6 mm | 2
|  | ≤0.8 mm | 1
3.3 | 大焦点尺寸 | ≤1.2 mm | 2
|  | ≤1.5 mm | 1
3.4 | 阳极热容量 | ≥200kHU | 1
|  | ≥300kHU | 2
|  | ≥400kHU | 3
3.5 | 阳极实际工作转速 | 高速 ≥8500rpm | 1
4 | 机械结构
4.1 | 球管固定方式 | 悬吊式 | 5
|  | 立柱式 | 3
4.2 | 遮光器
4.2.1 | 照射野 | 程序控制调照射野 | 2
4.2.2 | 滤过片 | 手动 | 1
|  | 自动 | 2
4.2.3 | 近台显示系统 | 可显示和调节病人信息、拍摄部位等 | 1
|  | 可设置拍摄参数、显示图像 | 1
4.3 | 固定摄影床
4.3.1 | 床面升降、四面浮动 | 可/否 | 1
4.3.2 | 床面与球管上下运动联动 | 可/否 | 1
4.3.3 | 床下探测器BUCKY与球管左右运动联动 | 机械 | 1
|  | 电动 | 2
4.3.4 | 床下探测器BUCKY与球管斜位运动联动 | 电动 | 1
4.4 | 立式胸片架
4.4.1 | 胸片架与球管上下运动联动 | 是 | 2
4.4.2 | 可遥控胸片架及球管运动 | 是 | 1
4.4.3 | 滤线栅可拆拔 | 是 | 1
4.5 | 支持隔室遥控操作 | 是 | 1
5 | 计算机及软件
5.1 | 图形工作界面 | 有/无 | 2
5.2 | APR 程序曝光 | 有/无 | 2
5.3 | 图像处理软件（是否有多频预处理软件，是几段频域处理） | 有多频域处理软件、符合IHE-C标准 | 1
5.4 | 照射剂量的测量和计算显示 | 有 | 3
5.5 | DICOM WORKLIST 软件 | 符合IHE-C、HL7 CDA标准 | 1
5.6 | DICOM 打印刻录软件 | 符合IHE-C、HL7 CDA标准 | 1
5.7 | DICOM 存储和传输 软件 | 符合IHE-C、HL7 CDA标准 | 1
5.8 | 有无特殊功能软件（如全自动图像拼接、尘肺功能等） | 一项一分 | 3
5.9 | 能否在普通微机上浏览图像 |  | 2
5.1 | 远程售后服务系统 | 设备监控、质控，实现远程诊断与维护 | 2
6 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
7 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 双板
双板dr
生产厂家
型号
No | 技术参数 | 标准 | 分值 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
主要技术和性能参数
1 | 探测器板一
1.1 | 探测器类型 | 碘化铯+非晶硅 | 10
|  | 硫氧化钆 | 5
1.2 | 探测器是否拼接 | 整板 | 2
1.3 | 探测器尺寸 | ≥17×17 英寸 | 5
|  | ≥14×17英寸 | 3
1.4 | 极限空间分辨率（lp/cm） | ≥35lp/cm | 4
|  | ≥30lp/cm | 2
1.5 | 影像板像素大小 | ≤150μm | 1
|  | ≤140μm | 3
|  | ≤130μm | 5
1.6 | DQE | ≥60% | 3
|  | ≥65% | 5
1.7 | 图像灰阶数 | ≥14bit | 1
|  | ≥16bit | 2
1.8 | 检查周期（从数据采集到最终显示） | ≤8秒 | 1
|  | ≤5秒 | 2
2 | 探测器板二
2.1 | 探测器类型 | 碘化铯+非晶硅 | 10
|  | 硫氧化钆 | 5
2.2 | 探测器是否拼接 | 整板 | 2
2.3 | 探测器尺寸 | ≥17×17 英寸 | 5
|  | ≥14×17英寸 | 3
2.4 | 极限空间分辨率（lp/cm） | ≥35lp/cm | 4
|  | ≥30lp/cm | 2
2.5 | 影像板像素大小 | ≤150μm | 1
|  | ≤140μm | 3
|  | ≤130μm | 5
2.6 | DQE | ≥60% | 3
|  | ≥65% | 5
2.7 | 图像灰阶数 | ≥14bit | 1
|  | ≥16bit | 2
2.8 | 检查周期（从数据采集到最终显示） | ≤8秒 | 1
|  | ≤5秒 | 2
2.9 | 探测器灵活度 | 固定 | 1
|  | 有线移动 | 2
|  | 无线移动不可在线充电 | 3
|  | 无线移动可在线充电 | 4
3 | 主机发生器(提供生产厂家和型号)
3.1 | 最大功率 | ≥50KW | 2
|  | ≥65KW | 4
|  | ≥80KW | 5
3.2 | 工作频率 | ≥50KHz | 2
|  | ≥100KHz | 3
3.3 | 照相最高管电压 | ≥125KV | 2
|  | ≥150KV | 3
3.4 | 自动曝光控制 | 有 | 3
4 | X线球管(提供生产厂家和型号)
4.1 | 大焦点最大功率 | ≥50KW | 1
|  | ≥75KW | 2
4.2 | 小焦点尺寸 | ≤0.6 mm | 2
|  | ≤0.8 mm | 1
4.3 | 大焦点尺寸 | ≤1.2 mm | 2
|  | ≤1.5 mm | 1
4.4 | 阳极热容量 | ≥200kHU | 1
|  | ≥300kHU | 2
|  | ≥400kHU | 3
4.5 | 阳极实际工作转速 | 高速 ≥8500rpm | 2
5 | 机械结构
5.1 | 球管固定方式 | 悬吊式 | 5
|  | 立柱式 | 3
5.2 | 遮光器
5.2.1 | 照射野 | 程序控制调照射野 | 2
5.2.2 | 滤过片 | 手动 | 1
|  | 自动 | 2
5.2.3 | 近台显示系统 | 可显示和调节病人信息、拍摄部位等 | 1
|  | 可设置拍摄参数、显示图像 | 2
5.3 | 摄影床
5.3.1 | 床面升降、四方向浮动 | 可/否 | 2
5.3.2 | 床面与球管上下运动联动 | 可/否 | 2
5.3.3 | 床下探测器BUCKY与球管左右运动联动 | 机械 | 1
|  | 电动 | 2
5.3.4 | 床下探测器BUCKY与球管斜位运动联动 | 电动 | 1
5.4 | 立式胸片架
5.4.1 | 胸片架与球管上下运动联动 | 是 | 2
5.4.2 | 可遥控胸片架及球管运动 | 是 | 1
5.4.3 | 滤线栅可拆拔 | 可 | 1
5.5 | 支持隔室遥控操作 | 是 | 1
6 | 计算机及软件
6.1 | 图形工作界面 | 有/无 | 2
6.2 | APR 程序曝光 | 有/无 | 2
6.3 | 图像处理软件（是否有多频预处理软件，是几段频域处理） | 有多频域处理软件、符合IHE-C标准 | 1
6.4 | 照射剂量的测量和计算显示 | 有 | 3
6.5 | DICOM WORKLIST 软件 | 符合IHE-C、HL7 CDA标准 | 1
6.6 | DICOM 打印刻录软件 | 符合IHE-C、HL7 CDA标准 | 1
6.7 | DICOM 存储和传输 软件 | 符合IHE-C、HL7 CDA标准 | 1
6.8 | 有无特殊功能软件（如全自动图像拼接、尘肺功能、动态成像等） | 一项一分 | 3
6.9 | 能否在普通微机上浏览图像 |  | 2
6.1 | 远程售后服务系统 | 设备监控、质控，实现远程诊断与维护 | 2
7 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
8 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 移动DR
序号 | 技术参数 | 标准 | 评分标准 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 探测器板(提供生产厂家名称及型号)
1.1 | 探测器类型 | 碘化铯+非晶硅 | 10
|  | 硫氧化钆+非晶硅 | 8
1.2 | 探测器是否拼接 | 整板 | 1
1.3 | 探测器尺寸 | ≥17×17 英寸 | 2
|  | ≥14×17英寸 | 1
1.4 | 可提供新生儿暖箱使用的平板 | 有 | 2
1.5 | 平板重量（无线板含电池） | ≤3.5kg | 5
|  | ≤4.5kg | 3
1.6 | 极限空间分辨率（lp/cm） | ≥35lp/cm | 4
|  | ≥30lp/cm | 3
|  | ≥25lp/cm | 2
1.7 | 影像板像素大小 | ≤150μm | 2
|  | ≤140μm | 3
|  | ≤130μm | 4
1.8 | DQE | ＜65% | 1
|  | ≥65% | 2
1.9 | 平板通讯方式 | 无线通讯 | 3
2 | 主机发生器(提供生产厂家和型号)
2.1 | 额定功率 | ≥30KW | 3
|  | ≥20KW | 1
2.2 | 逆变工作频率 | ≥50KHz | 1
|  | ≥100KHz | 2
|  | ≥150KHz | 3
2.3 | 最高管电压 | ＜120KV | 1
|  | ≥120KV | 2
2.4 | 遥控曝光 | 无线（射频）+有线 | 3
|  | 无线（红外）+有线 | 2
|  | 有线 | 1
2.5 | 曝光精度（最短时间） | ≤1毫秒 | 1
2.6 | 遥控器控制行走 | 有 | 1
2.7 | 距离微调 | 有 | 1
3 | X线球管
3.1 | 大焦点最大功率 | ≥30KW | 2
|  | ＜30KW | 1
3.2 | 小焦点尺寸 | ≤0.6 mm | 2
|  | ＞0.6 mm | 1
3.3 | 大焦点尺寸 | ≤1.2 mm | 2
|  | ＞1.2 mm | 1
3.4 | 阳极热容量 | ≥120kHU | 2
|  | ＜120kHU | 1
3.5 | 双焦点球管 | 是 | 2
4 | 机械结构
4.1 | 电动助力 | 无级变速 | 3
4.2 | 支架结构 | 立柱可垂直伸缩 | 3
|  | 立柱不可垂直伸缩，≤180cm | 2
|  | 折叠臂 | 2
4.3 | 隔室视频监控 | 有 | 3
4.4 | 机身宽度 | ≥65cm | 1
|  | ＜65cm | 2
4.5 | 单次充电续航里程 | 10km | 1
|  | 15km | 2
|  | 20km | 3
4.6 | 整机供电 | 插电曝光 | 1
|  | 电池曝光 | 2
4.7 | 防碰撞功能 | 有 | 3
4.8 | 无需工具就可切换手动和电动助力模式 | 具备 | 1
4.9 | 具备平板锁控的功能 | 有 | 2
4.10 | 具备平板在位充电功能 | 有 | 3
5 | 计算机及软件
5.1 | 触摸屏尺寸 | ≥19英寸 | 3
|  | ≥17英寸 | 2
|  | ≥15英寸 | 1
5.2 | 图形工作界面 | 有/无 | 2
5.3 | APR 程序曝光 | 有/无 | 2
5.4 | 图像处理软件（是否有多频预处理软件） | 5频域处理软件 | 1
5.5 | 照射剂量（DAP）的测量和计算及显示 | 有 | 1
5.6 | WORKLIST软件 | 符合IHE-C标准 | 2
5.7 | MPPS | 符合IHE-C标准 | 1
5.8 | 支持数据无线传输至PACS系统 | 是 | 2
5.9 | 打印刻录软件 | 符合IHE-C标准 | 1
5.10 | 存储和传输软件 | 符合IHE-C标准 | 1
6 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
7 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 参数 | 指标 | 评分标准 | 备注 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 员工总数 | ≥100人 | 2 | 企业整体情况数据
|  | ≥50人 | 1
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 1
3 | 研发资金占比 | ≥8% | 3
|  | ≥5% | 2
|  | ≥3% | 1
4 | 高新技术企业、省部级以上获奖证书 | 具备 | 1
5 | 近三年承担或者参与省部级课题 | 承担：1分；参与：0.5分 | 3
6 | 省级以上工程中心或重点实验室、博士点 | 有 | 1
7 | 近三年国内总装机量 | ≥300台 | 3 | 产品线整体数据
|  | ≥200台 | 2
|  | ≥100台 | 1
8 | 2023年装机量 | ≥200台 | 3
|  | ≥150台 | 2
|  | ≥100台 | 1
9 | 认证情况 | CE、FDA认证每项一分 | 2
10 | 售后服务 | 专家评审 | 10

## 临床应用评价
专家评价表（平板DR500mA）
生产企业：华润万东医疗装备股份有限公司 |  |  | 型号：新东方1000C-B
| 指标 |  | 评分标准 | 评分
产品基本情况 | 指标 |  | 评分标准 | 评分
| 外观和工艺 | 结构外形与色调是否人性化 | 工艺水平好10分、一般5分、欠缺0分
| 技术水准 | 主要技术指标是否领先 | 先进10分、一般5分、欠缺0分
|  | 与相应进口机综合比较的情况 | 相当2分、接近1分、差距较大0分
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理3分、一般1分、不合理0分
临床使用情况 | 患者检查环境 | 检查装置设计是否关注综合人体尺度 | 充分考虑10分、一般5分。
|  | 在满足检查功能前提下是否充分考虑病人的舒适性 | 充分考虑10分、一般5分。
| 图像质量 | 医疗机构 | 10
|  | 评审专家 | 20
| 医生操作环境 | 操作是否简单高效、人机工程学设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 操作界面环境 | 是否是中文界面，人机界面结构是否清晰、菜单操作是否满足用户的视觉流程和使用习惯 | 充分考虑10分、一般5分。
| 开机率 |  | 95%5分，90%3分，85%1分
| 安全性 | 包括电气安全和设备防护安全，是否存在电气、机械等方面的安全隐患 | 很安全10分、安全5分、有风险0分
售后服务情况 | 维修站设置 | 维修站区域设置是否合理、有无配件库 | 本地有维修站，配件齐全5分、本区域有维修站，配件基本有保障3、不足2分
| 安装培训 | 是否有安装培训 | 效果好5分，一般3分，不好1分
| 远程维修 | 是 | 2
| 响应时间 | 收到要求维修/维护信息时限 | 当天响应5分、3日内响应3分、3日后响应1分
| 服务费用 | 维修/维护费用是否合理 | 合理5分、一般3分、不合理1分
| 服务质量 | 常规维修/维护解决相应问题的能力 | 当日解决问题10分、3日内解决5分、一周以上解决0分