## 台式A类
No | 技术参数 | 标准 | 评分 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
| 性能参数名称 | 性能参数指标
1 | 主要技术和性能参数
1.1 | 多普勒显示及分析系统-PW、CW | 有 | 5
1.2 | 谐波成像功能 | ≥2种 | 2
|  | ≥1种 | 1
1.3 | 超声造影成像 | 凸阵探头 | 1
|  | 线阵探头 | 1
|  | 相控阵探头 | 1
|  | 腔内探头 | 1
|  | 容积探头 | 1
1.4 | 造影定量分析 | 有/无 | 3
1.5 | 宽景成像 | 有/无 | 1
1.6 | 彩色宽景成像 | 有/无 | 1
1.7 | 动态三维成像 | 腹部 | 1
|  | 腔内 | 1
1.8 | 弹性成像技术 | 应变式弹性成像 | 1
1.9 | 支持探头 | 凸阵探头 | 1
|  | 线阵探头 | 1
|  | 腔内探头 | 1
1.10 | 穿刺针增强显影功能，支持线阵和凸阵探头 | 有/无 | 1
1.11 | 负荷实验成像分析 | 有/无 | 1
1.12 | 二维室壁运动斑点追踪技术 | 有/无 | 1
1.13 | 二维室壁运动定量分析技术(应变,应变率) | 有/无 | 1
1.14 | 左心室心腔造影 | 有/无 | 1
2 | 特有新技术(厂家自报) | 详细描述技术性能 | 5
3 | 探头规格
3.1 | 探头接口 | ≥4个,可全部激活 | 2
3.2 | 探头材料 | 单晶探头 | 3
3.3 | 单晶体探头种类 | ≥2种 | 2
|  | ≥1种 | 1
3.4 | 变频探头中心频率 | ≥3种 | 2
3.5 | 多普勒频率 | ≥3种 | 1
3.6 | 可选配探头类型(包括：食管、阴道、直肠、容积等) | ≥4种 | 3
|  | ≥3种 | 2
|  | ≥2种 | 1
3.7 | 术中探头（非常规探头） | 详细描述技术性能 | 2
3.8 | 阵元
3.8.1 | 相控阵探头阵元数 | ≥96阵元 | 1
3.8.2 | 线阵探头阵元数 | ≥256阵元 | 1
3.8.3 | 凸阵探头阵元数 | ≥192阵元 | 1
4 | 二维灰阶成像主要参数
4.1 | 探头工作频率范围 | 1-18MHz | 2
4.2 | 相控阵、凸阵、线阵探头具有谐波功能 | 具有 | 1
4.2.1 | 相控阵 | 超声频率1.0-5.0MHz | 1
4.2.2 | 凸阵 | 超声频率1.0-5.0MHz | 1
4.2.3 | 线阵 | 超声频率5.0-12.0MHz/12.0-18.0MHz | 1
4.3 | 成像速率：相控阵探头，最大角度（≥80度），18cm深度时，最高帧频 | 帧速率≥50帧/秒 | 2
4.4 | 成像速率：凸阵探头，最大角度（≥80度），18cm深度时，最高帧频 | 帧速率≥30帧/秒 | 2
4.5 | 显示扫描线 | 有/无 | 2
4.6 | 腔内探头扫描角度 | ≥180° | 2
4.7 | 前端发射物理通道，多波束信号并行处理 | ≥128 | 2
4.8 | 系统接收超声信号动态范围 | ≥150dB | 2
4.9 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹 | A/D≥12 bit | 3
4.10 | 二维凸阵探头谐波成像频率个数或种类 | ≥3 | 1
4.11 | 具有针对不同脏器检查的预设条件 | 有/无 | 2
4.12 | 具有最佳图像智能化操作键 | 有/无 | 2
4.13 | 具有触摸屏操作系统 | 有/无 | 2
4.14 | 增益调节 | B、M、D可独立调节 | 1
4.15 | LGC分段 | ≥4 | 1
|  | ≥8 | 2
4.16 | 凸阵探头最大显示深度 | ≥36cm | 3
|  | ≥30cm | 2
5 | 频谱多普勒
5.1 | 多普勒 | PW、CW | 5
5.2 | 最低测量速度：（非噪声信号） | ≤1mm/s | 2
5.3 | 电影回放时间 | ≥120秒 | 1
5.4 | 零位移动 | ≥6级 | 1
5.5 | 取样宽度及位置范围 | 宽度0.5mm至20mm | 1
6 | 彩色多普勒
6.1 | 显示方式 | 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 | 2
6.2 | 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 | 有/无 | 1
6.3 | 扇形扫描角度可调节 | ≥80° | 1
6.4 | 彩色显示帧频
6.4.1 | 成像速率：相控阵探头，最大角度（≥80度），18cm深度时，最高帧频 | ≥12帧/秒 | 2
6.4.2 | 成像速率：凸阵探头，最大角度（≥80度），18cm深度时，最高帧频 | ≥8帧/秒 | 2
6.5 | 显示取样框调整,线阵扫描感兴趣的图像范围 | -20°至+20° | 1
7 | 测量和分析 | B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒
7.1 | 一般测量 | 距离，面积，体积、比率、角度 | 1
7.2 | 心脏功能测量与分析 | M型心功能，辛普森法，TEI指数 | 1
7.3 | IMT | 静态IMT | 2
|  | 实时IMT | 1
7.4 | 产科自动测量 | 有/无 | 1
8 | 超声功率输出调节
8.1 | B/M、CW、PW、彩色多普勒输出功率可调 | 有/无 | 3
9 | 显示器参数
9.1 | 尺寸 | ≥21″彩色显示器 | 1
9.2 | 分辨率（如1024*768） | ≥1920*1080 | 1
10 | 输入/输出信号
10.1 | USB接口、网口、数字接口 | 通用格式,装机后即可正常使用 | 1
11 | 网络与图像管理功能
11.1 | 远程会诊系统 | 有/无 | 1
11.2 | DICOM 3.0版接口部件 | 包括传输、打印、检索、是否符合IHE测试，装机后即可正常使用 | 3
11.3 | 图像管理系统 | 有/无 | 1
11.4 | DICOM WORKLIST 软件 | 有/无 | 1
11.5 | 超声图像存档与病案管理 | 有/无 | 1
11.6 | 超声主机自带4G/5G或Wifi或蓝牙通讯模块 | 有/无 | 1
11.7 | 不借助超声工作站，超声主机可以进行图像传输 | 有/无 | 1
11.8 | 通过PC、PAD或手机可以对超声主机进行远程参数调节 | 有/无 | 1
11.9 | 主机一体化耦合剂加热器 | 有/无 | 1
11.10 | 具备计算机辅助诊断功能 | 有/无 | 2
12 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
13 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 台式B类
No | 技术参数 | 性能参数指标 | 评分 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 主要技术和性能参数
1.1 | 彩色多普勒血流成像 | 有/无 | 2
1.2 | 二维灰阶成像 | 有/无 | 2
1.3 | 多普勒显示及分析系统-PW、CW | 有/无 | 5
1.4 | 谐波成像 | 有/无 | 2
1.5 | 宽景成像 | 有/无 | 2
1.6 | 造影成像（凸阵探头） | 有/无 | 5
1.7 | 应变式弹性技术 | 有/无 | 2
2 | 特有新技术(厂家自报) | 详细描述技术性能 | 5
3 | 探头规格
3.1 | 探头接口 | ≥3个,可全部激活 | 2
3.2 | 宽频带或变频探头 | 填写具体种类 | 3
3.3 | 变频探头中心频率 | ≥2种 | 2
3.4 | 多普勒频率 | ≥1种 | 1
3.5 | 可选配探头类型(包括：阴道、直肠、容积等) | ≥3种 | 3
|  | ≥2种 | 1
3.6 | 阵元
3.6.1 | 相控阵探头阵元数 | ≥64阵元 | 1
3.6.2 | 线阵探头阵元数 | ≥192阵元 | 1
3.6.3 | 凸阵探头阵元数 | ≥128阵元 | 1
4 | 二维灰阶成像主要参数
4.1 | 探头工作频率范围 | 2-12MHz | 3
4.2 | 相控阵、凸阵、线阵探头具有谐波功能 | 达标一项给一分 | 3
4.2.1 | 相控阵 | 超声频率2.0-4.0MHz | 1
4.2.2 | 凸阵 | 超声频率2.0-5.0MHz | 1
4.2.3 | 线阵 | 超声频率5.0-12.0MHz | 1
4.3 | 成像速率：相控阵探头，最大角度（≥80度），18cm深度时，最高帧频 | 帧速率≥35帧/秒 | 2
4.4 | 成像速率：凸阵探头，最大角度（≥80度），18cm深度时，最高帧频 | 帧速率≥25帧/秒 | 2
4.5 | 显示扫描线 | 有/无 | 2
4.6 | 腔内探头扫描角度 | ≥150° | 2
4.7 | 前端发射物理通道，多波束信号并行处理 | ≥64 | 2
4.8 | 系统接收超声信号动态范围 | ≥90dB | 2
4.9 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹 | A/D≥12 bit | 3
4.10 | 二维凸阵探头谐波成像频率个数或种类 | ≥2 | 1
4.11 | 具有针对不同脏器检查的预设条件 | 有/无 | 2
4.12 | 具有最佳图像智能化操作键 | 有/无 | 2
4.13 | 具有触摸屏操作系统 | 有/无 | 2
4.14 | 增益调节 | B、M、D可独立调节 | 1
4.15 | TGC分段 | ≥8 | 1
4.16 | 凸阵探头最大显示深度 | ≥36cm | 3
|  | ≥30cm | 2
5 | 频谱多普勒
5.1 | 多普勒 | PW、CW | 5
|  | PW | 2
5.2 | 最低测量速度：（非噪声信号） | ≤5mm/s | 2
5.3 | 电影回放时间 | ≥120秒 | 1
5.4 | 零位移动 | ≥6级 | 1
5.5 | 取样宽度及位置范围 | 宽度1mm至20mm | 1
6 | 彩色多普勒
6.1 | 显示方式 | 能量显示、速度显示 | 1
|  | 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 | 2
6.2 | 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 | 有/无 | 1
6.3 | 扇形扫描角度可调节 | ≥80° | 1
6.4 | 彩色显示帧频
6.4.1 | 成像速率：相控阵探头，最大角度（≥80度），18cm深度时，最高帧频 | ≥10帧/秒 | 2
6.4.2 | 成像速率：凸阵探头，最大角度（≥80度），18cm深度时，最高帧频 | ≥6帧/秒 | 2
6.5 | 显示取样框调整,线阵扫描感兴趣的图像范围 | -20°至+20° | 1
7 | 测量和分析 | B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒
7.1 | 一般测量 | 距离，面积，体积 | 3
7.2 | 心脏功能测量与分析 | M型心功能，辛普森法、TEI指数 | 5
7.3 | 血管血流测量与分析 | 有/无 | 3
7.4 | 产科测量与分析 | 有/无 | 3
8 | 超声功率输出调节
8.1 | B/M、CWD、PWD、彩色多普勒输出功率可调 | 有/无 | 3
9 | 显示器参数
9.1 | 尺寸 | ≥19″彩色显示器 | 2
9.2 | 分辨率（如1024*768） | ≥1024*768 | 2
10 | 输入/输出信号
10.1 | USB接口、网口、数字接口 | 通用格式,装机后即可正常使用 | 1
11 | 网络与图像管理功能
11.1 | DICOM 3.0版接口部件 | 包括传输、打印、检索、是否符合IHE测试、装机后即可正常使用 | 3
11.2 | 图像管理系统 | 有/无 | 1
11.3 | 超声图像存档与病案管理 | 有/无 | 1
11.4 | 可选配耦合剂加热器 | 有/无 | 1
12 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
13 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 台式C类
No | 技术参数 | 标准 | 评分 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 主要技术和性能参数
1.1 | 多普勒显示及分析系统-PW、CW | 有 | 5
1.2 | 谐波成像 | 谐波效果 | 5
2 | 特有新技术(厂家自报) | 详细描述技术性能 | 5
3 | 探头规格
3.1 | 探头接口 | ≥3个,可全部激活 | 2
3.2 | 变频探头中心频率 | ≥3种 | 2
3.3 | 多普勒频率 | ≥2种 | 1
3.4 | 可选配探头类型 | ≥2种 | 3
3.5 | 阵元
3.5.1 | 相控阵探头阵元数 | ≥64阵元 | 1
3.5.2 | 线阵探头阵元数 | ≥128阵元 | 1
3.5.3 | 凸阵探头阵元数 | ≥128阵元 | 1
4 | 二维灰阶成像主要参数
4.1 | 探头工作频率范围 | 2-12MHz | 3
4.2 | 相控阵、凸阵、线阵探头具有谐波功能 | 达标一项给一分 | 3
4.2.1 | 相控阵 | 超声频率2.0-4.0MHz | 1
4.2.2 | 凸阵 | 超声频率2.0-5.0MHz | 1
4.2.3 | 线阵 | 超声频率5.0-12.0MHz | 1
4.3 | 成像速率：相控阵探头，最大角度（≥80度），18cm深度时，最高帧频 | 帧速率≥35帧/秒 | 2
4.4 | 成像速率：凸阵探头，最大角度（≥80度），18cm深度时，最高帧频 | 帧速率≥25帧/秒 | 2
4.5 | 显示扫描线 | 有/无 | 2
4.6 | 腔内探头扫描角度 | ≥130° | 2
4.7 | 前端发射物理通道，多波束信号并行处理 | ≥64 | 2
4.8 | 系统接收超声信号动态范围 | ≥100dB | 2
4.9 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹 | A/D≥12 bit | 3
4.1 | 二维凸阵探头谐波成像频率个数或种类 | ≥2 | 1
4.11 | 具有针对不同脏器检查的预设条件 | 有/无 | 2
4.12 | 具有最佳图像智能化操作键 | 有/无 | 2
4.13 | 具有触摸屏操作系统 | 有/无 | 2
4.14 | 增益调节 | B、M、D可独立调节 | 1
4.15 | TGC分段 | ≥8 | 1
4.16 | 凸阵探头最大显示深度 | ≥32cm | 3
|  | ≥30cm | 2
5 | 频谱多普勒
5.1 | 多普勒 | PW、CW | 5
|  | PW | 2
5.2 | 最低测量速度：（非噪声信号） | ≤5mm/s | 2
5.3 | 电影回放时间 | ≥120秒 | 1
5.4 | 零位移动 | ≥6级 | 1
5.5 | 取样宽度及位置范围 | 宽度1mm至20mm | 1
6 | 彩色多普勒
6.1 | 显示方式 | 能量显示、速度显示 | 1
|  | 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 | 2
6.2 | 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 | 有/无 | 1
6.3 | 扇形扫描角度可调节 | ≥80° | 1
6.4 | 彩色显示帧频
6.4.1 | 成像速率：相控阵探头，最大角度（≥80度），18cm深度时，最高帧频 | ≥8帧/秒 | 2
6.4.2 | 成像速率：凸阵探头，最大角度（≥80度），18cm深度时，最高帧频 | ≥6帧/秒 | 2
6.5 | 显示取样框调整,线阵扫描感兴趣的图像范围 | -20°至+20° | 1
7 | 测量和分析 | B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒
7.1 | 一般测量 | 距离，面积，体积 | 3
7.2 | 心脏功能测量与分析 | M型心功能，辛普森法 | 5
7.3 | 血管血流测量与分析 | 计算参数数量*测量简易程度 | 3
7.4 | 产科测量与分析 | 参数数量，能否出孕周和胎儿体重 | 3
8 | 超声功率输出调节
8.1 | B/M、CWD、PWD、彩色多普勒输出功率可调 | 有/无 | 3
9 | 显示器参数
9.1 | 尺寸 | ≥17″彩色显示器 | 2
9.2 | 分辨率（如1024*768） | ≥1024*768 | 1
10 | 输入/输出信号
10.1 | USB接口、网口、数字接口 | 通用格式,装机后即可正常使用 | 1
11 | 网络与图像管理功能
11.1 | DICOM 3.0版接口部件 | 包括传输、打印、检索、是否符合IHE测试、装机后即可正常使用 | 3
11.2 | 图像管理系统 | 有/无 | 1
11.3 | 超声图像存档与病案管理 | 有/无 | 1
11.4 | 教学助手 | 有/无 | 1
12 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
13 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 便携A类
序号 | 技术参数 | A类 | 分值 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 主要技术和性能参数
1.1 | 彩色多普勒血流成像 | 有/无 | 2
1.2 | 二维灰阶成像 | 有/无 | 2
1.3 | 脉冲多普勒PW | 有/无 | 2
1.4 | 连续多普勒CW | 有/无 | 2
1.5 | 组织多普勒成像(TDI/或DTI) | 帧频、成像模式 | 3
1.6 | 心功能定量、半定量测算技术 | 有/无 | 1
1.7 | 谐波成像(如反相脉冲谐波成像) | 谐波效果 | 2
1.8 | 宽景成像 | 有/无 | 2
2 | 其他技术
2.1 | 超声造影成像及定量分析 | 凸阵探头 | 1
|  | 线阵探头 | 1
|  | 相控阵探头 | 1
|  | 腔内探头 | 1
2.2 | 血管中内膜测量与分析 | 有/无 | 1
2.3 | 智能血流追踪技术 | 有/无 | 2
2.4 | 提高二维图像质量及彩色图像质量技术 | 有/无 | 2
2.5 | 穿刺增强功能 | 有/无 | 2
2.6 | 超声主机自带4G/5G或Wifi或蓝牙通讯模块 | 有/无 | 1
2.7 | 不借助超声工作站，超声主机可以进行图像传输 | 有/无 | 1
2.8 | 通过PC、PAD或手机可以对超声主机进行远程参数调节 | 有/无 | 1
2.9 | 教学助手 | 有/无 | 1
3 | 探头规格
3.1 | 探头接口 | ≥1个 | 1
3.2 | 宽频带或变频探头 | 有 | 3
3.3 | 变频探头中心频率 | ≥3种 | 2
3.4 | 多普勒频率 | ≥3种 | 1
3.5 | 探头材料 | 单晶探头 | 3
4 | 阵元
4.1 | 相控阵探头阵元数 | ≥64阵元 | 1
4.2 | 线阵探头阵元数 | ≥192阵元 | 1
4.3 | 凸阵探头阵元数 | ≥128阵元 | 1
5 | 二维灰阶成像主要参数
5.1 | 相控阵 | 超声频率1.0-5.0MHz， 提供中心频率和相对带宽 | 1
5.2 | 凸阵 | 超声频率1.0-5.0MHz， 提供中心频率和相对带宽 | 1
5.3 | 线阵 | 超声频率5.0-12.0MHz， 提供中心频率和相对带宽 | 1
5.4 | 相控阵、凸阵、线阵探头具有谐波功能 | 一项1分 | 3
5.5 | 成像速率：相控阵探头，最大角度（≥80度），17cm深度时，最高帧频 | 帧速率≥50帧/秒 | 2
5.6 | 成像速率：凸阵探头，最大角度（≥80度），17cm深度时，最高帧频 | 帧速率≥30帧/秒 | 2
5.7 | 扫描线 | 有 | 2
5.8 | 腔内探头扫描角度 | ≥150° | 2
5.9 | 前端发射物理通道，多波束信号并行处理 | ≥128 | 2
5.10 | 系统接收超声信号动态范围 | ≥110dB | 2
5.11 | 二维凸阵探头谐波成像频率个数或种类 | ≥2 | 1
5.12 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹 | A/D≥12 bit | 3
5.13 | 具有针对不同脏器检查的预设条件 | 有/无 | 1
5.14 | 具有最佳图像智能化操作键 | 有/无 | 1
5.15 | 增益调节 | B、M、D可独立调节 | 1
5.16 | ＴＧＣ分段 | ≥8段 | 1
5.17 | 探头最大显示深度 | ≥30cm | 1
6 | 频谱多普勒
6.1 | 脉冲波多普勒：PW | 有/无 | 1
6.2 | 最低测量速度：（非噪声信号） | ≤2mm/s | 1
6.3 | 电影回放时间 | ≥120秒 | 1
6.4 | 取样宽度及位置范围 | 宽度1mm至20mm | 1
6.5 | 显示控制 | 反转显示(左/右；上/下)、零移位、B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 | 1
7 | 彩色多普勒
7.1 | 显示方式 | 能量显示、速度显示 | 1
7.2 | 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示,动态三同步显示（二维、彩色多普勒显示） | 有 | 1
7.3 | 扇形扫描角度可调节 | ≥80° | 1
7.4 | 彩色显示帧频
7.4.1 | 成像速率：相控阵探头，最大角度（≥80度），17cm深度时，最高帧频 | ≥10帧/秒 | 2
7.4.2 | 成像速率：凸阵探头，最大角度（≥80度），17cm深度时，最高帧频 | ≥6帧/秒 | 2
7.4.3 | 显示取样框调整,线阵扫描感兴趣区域 | -20°-+20° | 1
7.5 | 显示控制 | 零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比 | 1
7.6 | 彩色多普勒能量图(CDE) | 有/无 | 1
7.7 | 彩色显示最小速度 | ≤5mm/s | 1
8 | 测量和分析 | B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒
8.1 | 一般测量 | 距离，面积，体积 | 1
8.2 | 心脏功能测量与分析 | M型心功能，辛普森法等 | 1
8.3 | 血管血流测量与分析(自动、实时显示) | 计算参数数量、测量简易程度 | 1
8.4 | 产科测量与分析 | 参数数量，能否出孕周和胎儿体重 | 1
9 | 超声功率输出调节 |  | 1
9.1 | B/M、CWD、PWD、彩色多普勒输出功率可调 | 有/无 | 1
10 | 显示参数
10.1 | 尺寸（显示区域具备相应比例） | ≥15″彩色显示器 | 2
10.2 | 图像分辨率 | ≥1024*768 | 1
11 | 网络与图像管理
11.1 | DICOM 3.0版接口部件 | 包括传输、打印、检索、通用格式是否通过IHE测试，装机后即可正常使用 | 1
11.2 | 图像管理系统 | 有/无 | 1
11.3 | DICOM WORKLIST 软件 | 有/无 | 1
11.4 | 超声图像存档与病案管理 | 有/无 | 1
11.5 | 台车 | 有台车 | 1
|  | 台车可升降 | 1
|  | 可向超声主机供电 | 1
11.6 | 探头扩展器 | ≥3 | 3
11.7 | 主机重量 | ≤6kg | 1
12 | 特有技术 | 详细描述 | 5
13 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
14 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 便携B类
No | 技术参数 | 性能参数指标 | 评分 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 主要技术和性能参数
1.1 | 彩色多普勒血流成像 | 有 | 2
1.2 | 二维灰阶成像 | 有 | 2
1.3 | 组织多普勒成像(TDI/或DTI) | 有/无 | 3
1.4 | 谐波成像(如反相脉冲谐波成像) | 谐波效果 | 2
1.5 | 宽景成像 | 有 | 2
2 | 其他技术
2.1 | 血管中内膜测量与分析 | 有/无 | 1
2.2 | 提高二维图像质量及彩色图像质量技术 | 有/无 | 2
2.3 | 探头规格
2.3.1 | 探头接口 | ≥1个 | 2
|  | ≥2个 | 3
2.3.2 | 宽频带或变频探头 | 有 | 3
2.3.3 | 变频探头中心频率 | ≥3种 | 2
2.3.4 | 多普勒频率 | ≥2种 | 1
3 | 阵元
3.1 | 相控阵探头阵元数 | ≥64阵元 | 1
3.2 | 线阵探头阵元数 | ≥128阵元 | 1
3.3 | 凸阵探头阵元数 | ≥128阵元 | 1
4 | 二维灰阶成像主要参数
4.1 | 相控阵 | 超声频率2.0-4.0MHz， 提供中心频率和相对带宽 | 1
4.2 | 凸阵 | 超声频率2.0-5.0MHz， 提供中心频率和相对带宽 | 1
4.3 | 线阵 | 超声频率5.0-10.0MHz | 1
4.4 | 相控阵、凸阵、线阵探头具有谐波功能 | 一项1分 | 3
4.5 | 成像速率：相控阵探头，最大角度（≥80度），17cm深度时，最高帧频 | 帧速率≥45帧/秒 | 2
4.6 | 成像速率：凸阵探头，最大角度（≥80度），17cm深度时，最高帧频 | 帧速率≥25帧/秒 | 2
4.7 | 扫描线 | 有 | 2
4.8 | 腔内探头扫描角度 | ≥130° | 2
4.9 | 前端发射物理通道，多波束信号并行处理 | ≥64 | 2
4.10 | 系统接收超声信号动态范围 | ≥110dB | 2
4.11 | 二维凸阵探头谐波成像频率个数或种类 | ≥2 | 1
4.12 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹 | A/D≥10 bit | 3
4.13 | 具有针对不同脏器检查的预设条件 | 有/无 | 1
4.14 | 具有最佳图像智能化操作键 | 有/无 | 1
4.15 | 增益调节 | B、M、D可调节 | 1
4.16 | ＴＧＣ分段 | ≥8段 | 1
4.17 | 探头最大显示深度 | ≥30cm | 1
5 | 频谱多普勒
5.1 | 脉冲波多普勒：PWD | 有/无 | 1
5.2 | 最低测量速度：（非噪声信号） | ≤2mm/s | 1
5.3 | 电影回放时间 | ≥120秒 | 1
5.4 | 取样宽度及位置范围 | 宽度1mm至20mm | 1
5.5 | 显示控制 | 反转显示(左/右；上/下)、零移位、B—刷新(手控)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 | 1
6 | 彩色多普勒
6.1 | 显示方式 | 能量显示、速度显示 | 1
6.2 | 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示,动态三同步显示（二维、彩色多普勒显示） | 有 | 1
6.3 | 扇形扫描角度可调节 | ≥80° | 1
6.4 | 彩色显示帧频
6.4.1 | 成像速率：相控阵探头，最大角度（≥80度），17cm深度时，最高帧频 | ≥8帧/秒 | 2
6.4.2 | 成像速率：凸阵探头，最大角度（≥80度），17cm深度时，最高帧频 | ≥5帧/秒 | 2
6.5 | 显示取样框调整,线阵扫描感兴趣区域 | -20°-+20° | 1
6.6 | 显示控制 | 零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比 | 1
6.7 | 彩色多普勒能量图(CDE) | 有/无 | 1
6.8 | 彩色显示最小速度 | ≤6mm/s | 1
9 | 测量和分析 | B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒
9.1 | 一般测量 | 距离，面积，体积 | 1
9.2 | 心脏功能测量与分析
9.3 | 血管血流测量与分析(自动、实时显示) | 计算参数数量*测量简易程度 | 1
9.4 | 产科测量与分析 | 参数数量，能否出孕周和胎儿体重 | 1
10 | 超声功率输出调节 | 能否调节，如何显示 | 1
10.1 | B/M、CWD、PWD、彩色多普勒输出功率可调 | 有/无 | 1
11 | 显示参数
11.1 | 尺寸（显示区域具备相应比例） | ≥14″彩色显示器 | 2
11.2 | 图像分辨率 | ≥1024*768 | 1
12 | 网络与图像管理
12.1 | DICOM 3.0版接口部件 | 包括传输、打印、检索、通用格式是否通过IHE测试、装机后即可正常使用 | 1
12.2 | 图像管理系统 | 有/无 | 1
12.3 | DICOM WORKLIST 软件 | 有/无 | 1
12.4 | 超声图像存档与病案管理 | 有/无 | 1
12.5 | 台车 | 有台车 | 1
|  | 台车可升降 | 1
|  | 可向超声主机供电 | 1
12.6 | 探头扩展器 | ≥3 | 3
12.7 | 主机重量 | ≤6kg | 1
12.8 | 教学软件 | 有/无 | 1
12.9 | 超声主机自带4G/5G或Wifi或蓝牙通讯模块 | 有/无 | 1
12.10 | 不借助超声工作站，超声主机可以进行图像传输 | 有/无 | 1
12.11 | 穿刺增强功能 | 有/无 | 1
13 | 特有新技术 | 详细描述 | 5
14 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
15 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 便携C类
序号 | 技术参数 | C类 | 分值 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 主要技术和性能参数
1.1 | 彩色多普勒血流成像 | 有/无 | 2
1.2 | 二维灰阶成像 | 有/无 | 2
1.3 | 谐波成像(如反相脉冲谐波成像) | 谐波效果 | 2
1.4 | 宽景成像 | 有 | 2
1.5 | 探头规格
1.5.1 | 探头接口 | ≥1个 | 1
|  | ≥2个 | 2
1.5.2 | 宽频带或变频探头 | 有 | 3
1.5.3 | 变频探头中心频率 | ≥2种 | 2
1.5.4 | 多普勒频率 | ≥1种 | 1
2 | 阵元
2.1 | 相控阵探头阵元数 | ≥64阵元 | 1
2.2 | 线阵探头阵元数 | ≥128阵元 | 1
2.3 | 凸阵探头阵元数 | ≥96阵元 | 1
3 | 二维灰阶成像主要参数
3.1 | 相控阵 | 超声频率2.0-4.0MHz | 1
3.2 | 凸阵 | 超声频率2.0-5.0MHz | 1
3.3 | 线阵 | 超声频率5.0-10.0MHz | 1
3.4 | 相控阵、凸阵、线阵探头具有谐波功能 | 一项1分 | 3
3.5 | 成像速率：相控阵探头，最大角度（≥80度），17cm深度时，最高帧频 | 帧速率≥30帧/秒 | 2
3.6 | 成像速率：凸阵探头，最大角度（≥80度），17cm深度时，最高帧频 | 帧速率≥25帧/秒 | 2
3.7 | 扫描线 | 有 | 2
3.8 | 腔内探头扫描角度 | ≥130° | 2
3.9 | 前端发射物理通道，多波束信号并行处理 | ≥32 | 2
3.1 | 系统接收超声信号动态范围 | ≥90dB | 2
3.11 | 二维凸阵探头谐波成像频率个数或种类 | ≥1 | 1
3.12 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹 | A/D≥8 bit | 3
3.13 | 具有针对不同脏器检查的预设条件 | 有/无 | 1
3.14 | 具有最佳图像智能化操作键 | 有/无 | 1
3.15 | 增益调节 | B、M、D可调节 | 1
3.16 | ＴＧＣ分段 | ≥8 | 1
3.17 | 探头最大显示深度 | ≥30cm | 3
4 | 频谱多普勒
4.1 | 脉冲波多普勒：PWD | 有/无 | 1
4.2 | 最低测量速度：（非噪声信号） | ≤5mm/s | 1
4.3 | 电影回放时间 | ≥120秒 | 1
4.4 | 取样宽度及位置范围 | 宽度1mm至20mm | 1
4.5 | 显示控制 | 反转显示(左/右；上/下)、零移位、B—刷新(手控)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 | 1
5 | 彩色多普勒
5.1 | 显示方式 | 能量显示、速度显示、 | 1
5.2 | 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示,动态三同步显示（二维、彩色多普勒显示） | 有 | 1
5.3 | 扇形扫描角度可调节 | ≥80° | 1
5.4 | 彩色显示帧频
5.4.1 | 成像速率：相控阵探头，最大角度（≥80度），17cm深度时，最高帧频 | ≥6帧/秒 | 2
5.4.2 | 成像速率：凸阵探头，最大角度（≥80度），17cm深度时，最高帧频 | ≥4帧/秒 | 2
5.5 | 显示取样框调整,线阵扫描感兴趣区域 | -20°-+20° | 1
5.6 | 显示控制 | 零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比 | 1
5.7 | 彩色多普勒能量图(CDE) | 有/无 | 1
5.8 | 彩色显示最小速度 | ≤8mm/s | 1
6 | 测量和分析 | B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒
6.1 | 一般测量 | 距离，面积，体积 | 1
6.2 | 心脏功能测量与分析
6.3 | 血管血流测量与分析(自动、实时显示) | 计算参数数量*测量简易程度 | 1
6.4 | 产科测量与分析 | 参数数量，能否出孕周和胎儿体重 | 1
6.5 | 超声功率输出调节 | 能否调节，如何显示 | 1
6.6 | B/M、CWD、PWD、彩色多普勒输出功率可调 | 有/无 | 1
7 | 显示参数 |  | 2
7.1 | 尺寸（显示区域具备相应比例） | ≥12″彩色显示器 | 2
7.2 | 图像分辨率 | ≥1024*768 | 1
8 | 网络与图像管理
8.1 | DICOM 3.0版接口部件 | 包括传输、打印、检索、通用格式是否通过IHE测试、装机后即可正常使用 | 1
8.2 | 图像管理系统 | 有/无 | 1
8.3 | DICOM WORKLIST 软件 | 有/无 | 1
8.4 | 超声图像存档与病案管理 | 有/无 | 1
8.5 | 台车 | 有 | 1
8.6 | 主机重量 | ≤6kg | 1
8.7 | 教学助手 | 有 | 1
8.8 | 超声主机自带4G/5G、Wifi、蓝牙通讯模块 | 有/无 | 1
9 | 特有新技术 | 详细描述 | 5
10 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
11 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 参数 | 指标 | 评分标准 | 备注 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 员工总数 | ≥100人 | 2 | 企业整体情况数据
|  | ≥50人 | 1
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 1
3 | 研发资金占比 | ≥8% | 3
|  | ≥5% | 2
|  | ≥3% | 1
4 | 高新技术企业、省部级以上获奖证书 | 具备 | 1
5 | 近三年承担或者参与省部级课题 | 承担：1分；参与：0.5分 | 3
6 | 省级以上工程中心或重点实验室、博士点 | 有 | 1
7 | 近三年国内总装机量 | ≥300台 | 3 | 产品线整体数据
|  | ≥200台 | 2
|  | ≥100台 | 1
8 | 2023年装机量 | ≥200台 | 3
|  | ≥150台 | 2
|  | ≥100台 | 1
9 | 认证情况 | CE、FDA认证每项一分 | 2
10 | 售后服务 | 专家评审 | 10

## 临床应用评价
专家评价表
生产厂家：
| 指标 |  | 评分标准 | 评分
产品基本情况 | 外观和工艺 | 外观是否精美 | 精美3分、一般2分、欠缺1分
|  | 整机和部件（如探头）的工艺水平 | 工艺水平好5分、一般3分、欠缺1分
| 技术水准 | 物理结构的先进性的综合评价（如物理通道数、探头振元数、有无数字波束形成器和A/D变换的位数、动态范围等） | 先进10分、一般6分、欠缺1分
|  | 与相应进口机综合比较的情况 | 相当3分、接近2分、差距较大1分
|  | 该机的技术档次 | 高3分、中2分、低1分
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理6分、一般4分、不合理0分
临床使用情况 | 临床应用价值 | 功能是否齐全，能在临床应用的范围（如腹部、心脏、子宫附件、胎儿、浅表组织与小器官、外周血管等） | 应用范围广10分、一般6分、单一3分
|  | 适合使用的医院等级 | 三级以上4分、二级甲等2分、社区1分
| 图像质量 | 图像质量是否满足临床诊断要求 | 完全满足10分、基本满足8分、欠缺0分
| 方便性 | 操作是否简单、人机工程学设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 故障率 | 每年故障次数 | 0次5分、1-2次3分、2次以上1分
| 使用寿命 | 整机正常用于临床诊断的大概寿命 | 6年以上5分、4年3分、2年左右1分
| 安全性 | 包括电气安全和设备防护安全 | 很安全3分、安全2分、有风险0分
| 不良事件 | 有无引发不良事件的情况 | 无5分、个别3分、多次1分
售后服务情况 | 维修站设置 | 维修站区域设置是否合理、有无配件库 | 本地有维修站，配件齐全5分、本区域有维修站，配件基本有保障3、不足2分
| 安装培训 | 是否有安装培训 | 效果好5分，一般3分，不好1分
| 响应时间 | 收到要求维修/维护信息时限 | 当天响应5分、3日内响应3分、3日后响应1分
| 服务费用 | 维修/维护费用是否合理 | 合理5分、一般3分、不合理1分
| 服务质量 | 常规维修/维护解决相应问题的能力 | 当日解决问题5分、3日内解决3分、一周以上解决1分