## 技术参数
序号 | 技术参数 | 标准 | 分值 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
主要功能及技术参数
1 | 系统功能
1.1 | 具有中英文操作界面 | 有/无 | 3
1.2 | 快速自动识别探头，进入对应检查模式 | 有/无 | 5
1.3 | 扫描时间 | ≥3小时 | 5
1.4 | 具有M成像、扩展成像、空间复合、彩色多普勒等独特功能 | 有/无 | 5
1.5 | 单探头整机重量（≥32通道） | ＞300g | 3
|  | ≤300g | 5
1.6 | 探头连接 | 有线、无线 | 3
|  | 无线 | 2
|  | 有线 | 1
2 | 技术参数
2.1 | 探头
2.1.1 | 频率: 宽频带变频探头，≥6种频率的变频范围，显示探头频率数值，两维可视可调 | 线阵探头6-10MHz | 3
|  | 线阵探头10-14MHz | 5
|  | 凸阵探头2-4MHz | 3
|  | 凸阵探头1-5MHz | 5
2.1.2 | 凸阵探头扫描深度 | ≥240mm | 5
| 线阵探头扫描深度 | ≥50mm
2.2 | 扫描模式
2.2.1 | B型、M型、彩色多普勒、PW、CW | 具备（1项1分） | 5
2.2.2 | 凸阵扫描、线阵扫描、相控阵扫描 | 有/无 | 5
2.2.3 | 扩展成像，包括线阵梯形扫描、凸阵扩展扫描、相控阵扩展扫描 | 有/无（1项1分） | 3
2.3 | 声功率：可调，实时显示MI/TI(TIB，TIS) | 有/无 | 5
2.4 | B型和M型
2.4.1 | 在B型模式下，放大倍数 | ≥4 | 5
2.4.2 | 变频：支持基波变频，支持谐波成像 | 有/无 | 5
2.4.3 | 动态范围 | 30dB-120dB可调 | 5
2.4.4 | TGC曲线 | ≥8段，自动可调 | 5
2.4.5 | LGC曲线 | 自动可调 | 1
2.4.6 | 图像增强 | 0--4可调 | 5
2.4.7 | M扫描速度 | 1-3可调 | 3
2.5 | 彩色多普勒成像
2.5.1 | 方式Color(彩色血流)，Power(能量多普勒)； | 有/无 | 5
2.5.2 | 标尺（凸阵探头） | 5-25可调 | 1
| 标尺（线阵探头） | 5-50可调 | 1
| 标尺（相控阵探头） | 5-50可调 | 1
2.5.3 | 彩色增益单独可调 | 0--5可调 | 5
2.5.4 | 血流取样框 | 可调节 | 5
2.6 | PW
2.6.1 | 方式：PW(频谱多普勒) | 有/无 | 5
2.6.2 | 标尺图像参数可调 | 6--120可调 | 5
2.6.3 | 血流量测量 | 手动 | 1
|  | 自动 | 2
2.7 | CW | 有/无 | 2
2.8 | 支持穿刺引导功能（凸阵、线阵探头） | 有/无 | 5
2.9 | 电影回放 | 2D最大存储帧数≥1000幅图像 | 5
2.1 | 动、静态图像采集、存储功能：数字化存储、图像存储、支持移动外设存储设备、电影文件及病人测量报告存储 | 有/无 | 5
3 | 信息化
3.1.1 | 病人信息管理； | 有/无 | 5
3.1.2 | 支持图像文件、电影文件及病人测量报告存储。 | 有/无 | 5
3.1.3 | DICOM 3.0版接口部件 | 有/无 | 5
3.2 | 超声主机自带4G/5G通讯模块 | 有/无 | 1
3.3 | 不借助超声工作站，超声主机可以进行图像、语音实时动态传输 | 有/无 | 1
3.4 | 通过PC、PAD或手机可以对超声主机进行远程参数调节 | 有/无 | 1
3.5 | 具备计算机辅助诊断功能 | 有/无 | 1
4 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
5 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 参数 | 指标 | 评分标准 | 备注 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 员工总数 | ≥100人 | 2 | 企业整体情况数据
|  | ≥50人 | 1
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 1
3 | 研发资金占比 | ≥8% | 3
|  | ≥5% | 2
|  | ≥3% | 1
4 | 高新技术企业、省部级以上获奖证书 | 具备 | 1
5 | 近三年承担或者参与省部级课题 | 承担：1分；参与：0.5分 | 3
6 | 省级以上工程中心或重点实验室、博士点 | 有 | 1
7 | 近三年国内总装机量 | ≥300台 | 3 | 产品线整体数据
|  | ≥200台 | 2
|  | ≥100台 | 1
8 | 2023年装机量 | ≥200台 | 3
|  | ≥150台 | 2
|  | ≥100台 | 1
9 | 认证情况 | CE、FDA认证每项一分 | 2
10 | 售后服务 | 专家评审 | 10

## 专家评价
专家评价表(台式彩超）
| 指标 |  | 评分标准
产品基本情况 | 外观和工艺 | 外观是否精美 | 精美3分、一般2分、欠缺0分
|  | 整机和部件（如探头）的工艺水平 | 工艺水平好5分、一般3分、欠缺0分
| 技术水准 | 物理结构的先进性的综合评价（如物理通道数、探头振元数、有无数字波束形成器和A/D变换的位数、动态范围等） | 先进10分、一般6分、欠缺0分
|  | 该机的技术档次 | 高3分、中2分、低1分
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理6分、一般4分、不合理0分
临床使用情况 | 临床应用价值 | 功能是否齐全，能在临床应用的范围（如腹部、心脏、子宫附件、胎儿、浅表组织与小器官、外周血管等） | 应用范围广10分、一般6分、单一3分
| 图像质量 | 图像质量是否满足临床诊断要求 | 完全满足10分、基本满足8分、欠缺0分
| 方便性 | 操作是否简单、人机工程学设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 故障率 | 每年故障次数 | 0次5分、1-2次3分、2次以上1分
| 使用寿命 | 整机正常用于临床诊断的大概寿命 | 6年以上5分、4年3分、2年左右1分
| 安全性 | 包括电气安全和设备防护安全 | 很安全3分、安全2分、有风险0分
| 不良事件 | 有无引发不良事件的情况 | 无5分、个别3分、多次1分
售后服务情况 | 维修站设置 | 维修站区域设置是否合理、有无配件库 | 本地有维修站，配件齐全5分、本区域有维修站，配件基本有保障3、不足2分
| 使用培训 | 是否有使用培训 | 效果好5分，一般3分，不好1分
| 响应时间 | 收到要求维修/维护信息时限 | 当天响应5分、3日内响应3分、3日后响应1分
| 服务费用 | 维修/维护费用是否合理 | 合理5分、一般3分、不合理1分
| 服务质量 | 常规维修/维护解决相应问题的能力 | 当日解决问题5分、3日内解决3分、一周以上解决1分