## 台式
肝脏弹性超声检测仪（台式、CFDA三类医疗器械）
序号 | 指标 | 参数 | 评分 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 基本功能
1.1 | 检测肝脏硬度，用于辅助诊断肝纤维化和肝硬化。 | 无创检测 | 2
|  | 定量 | 3
1.2 | 检测超声受控衰减参数（CAP），用于辅助诊断肝脏脂肪变。 | 无创检测 | 2
|  | 定量 | 3
2 | 性能指标
2.1 | 剪切波频率恒定50Hz | 是 | 3
2.2 | 实时显示 | 硬度值 | 2
|  | 中位数 | 2
|  | IQR值 | 2
2.3 | 硬度值的显示范围 | ≥50KPa | 3
2.4 | 硬度值测量精确度（测量重复性） | 变异系数（CV）≤5 %（测试次数n≥10） | 5
2.5 | CAP值的显示范围 | 100dB/m-400dB/m | 3
2.6 | CAP值测量精确度 | ≤±5dB/m | 5
2.7 | 压力显示 | 压力指示窗口，实时监测和控制探头承受压力 | 5
3 | 剪切波探头
3.1 | 中心频率、振幅（多选） | ≥2.5 MHz，≥3mm | 1
|  | ≥3.5 MHz，≥1.5mm | 1
|  | ≥5.0 MHz，≥1mm | 1
3.2 | 最大探测深度 | ≥80mm | 3
3.3 | 最小探头直径 | ≤5mm | 2
|  | ≤7mm | 1
4 | 其它功能
4.1 | 检测触发方式 | 手动 | 1
| 检测触发方式 | 脚踏开关 | 1
4.2 | 显示A模式超声图像 | 是 | 1
4.3 | 显示TM模式超声图像 | 是 | 1
4.4 | 探头选择工具 | 是 | 1
4.5 | 检测结果自动存储功能 | 是 | 1
4.6 | 检测报告批量导出（EXCEL、PDF等） | 是 | 1
5 | 安全提示
5.1 | 探头过热警示功能 | 是 | 1
5.2 | 电磁干扰警示功能 | 是 | 1
5.3 | 探头未连接警示功能 | 是 | 1
5.4 | 更换探头警示功能 | 是 | 1
5.5 | 探头校准提示功能 | 是 | 1
5.6 | 无效测量警示功能 | 是 | 1
6 | 输入及输出
6.1 | 支持条码扫描枪输入 | 是 | 1
6.2 | 支持多语言显示界面 | 是 | 1
6.3 | 可连接打印机、工作站 | 是 | 1
6.4 | 数据传输功能 | 具有 | 1
7 | 屏幕
7.1 | 彩色显示屏 | 是 | 2
7.2 | 尺寸 | ≥21” | 2
8 | 其他功能技术（详细描述） | 特有技术、功能、专科使用等（每项一分） | 5
9 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
10 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 便携
肝脏弹性超声检测仪（便携、CFDA三类医疗器械）
序号 | 指标 | 参数 | 评分 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1.1 | 基本功能
1.1.1 | 检测肝脏硬度，用于辅助诊断肝纤维化和肝硬化。 | 无创检测 | 2
|  | 定量 | 3
1.1.2 | 检测超声受控衰减参数（CAP），用于辅助诊断肝脏脂肪变。 | 无创检测 | 2
|  | 定量 | 3
2 | 性能指标
2.1 | 剪切波频率恒定50Hz | 是 | 3
2.2 | 实时显示 | 硬度值 | 2
|  | 中位数 | 2
|  | IQR值 | 2
2.3 | 硬度值的显示范围 | ≥50KPa | 3
2.4 | 硬度值测量精确度（测量重复性） | 变异系数（CV）≤5 %（测试次数n≥10） | 5
2.5 | CAP值的显示范围 | 100dB/m-400dB/m | 3
2.6 | CAP值测量精确度 | ≤±5dB/m | 5
2.7 | 压力显示 | 压力指示窗口，实时监测和控制探头承受压力 | 5
3 | 剪切波探头
3.1 | 中心频率、振幅 | ≥2.5 MHz，≥3mm | 1
|  | ≥3.5 MHz，≥1.5mm | 1
|  | ≥5.0 MHz，≥1mm | 1
3.2 | 最大探测深度 | ≥80mm | 3
3.3 | 最小探头直径 | ≤5mm | 2
|  | ≤7mm | 1
4 | 其它功能
4.1 | 显示A模式超声图像 | 是 | 1
4.2 | 显示TM模式超声图像 | 是 | 1
4.3 | 探头选择工具 | 是 | 1
4.4 | 检测结果自动存储功能 | 是 | 1
4.5 | 检测报告批量导出（EXCEL、PDF等） | 是 | 1
5 | 安全提示
5.1 | 探头过热警示功能 | 是 | 1
5.2 | 电磁干扰警示功能 | 是 | 1
5.3 | 探头未连接警示功能 | 是 | 1
5.4 | 更换探头警示功能 | 是 | 1
5.5 | 探头校准提示功能 | 是 | 1
5.6 | 无效测量警示功能 | 是 | 1
6 | 输入及输出
6.1 | 支持条码扫描枪输入 | 是 | 1
6.2 | 支持多语言显示界面 | 是 | 1
6.3 | 可连接打印机、工作站 | 是 | 1
6.4 | 数据传输功能 | 具有 | 1
7 | 电源
7.1 | 内置锂电池 | 是 | 1
7.2 | 连续使用时间 | ≥2小时 | 1
8 | 屏幕
8.1 | 触摸彩色显示屏 | 是 | 2
8.2 | 尺寸 | ≥12寸 | 2
9 | 重量 | ≤6kg | 2
10 | 其他功能技术（详细描述） | 特有技术、功能、专科使用等（每项一分） | 5
11 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
12 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 参数 | 指标 | 评分标准 | 备注 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 员工总数 | ≥100人 | 2 | 企业整体情况数据
|  | ≥50人 | 1
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 1
3 | 研发资金占比 | ≥8% | 3
|  | ≥5% | 2
|  | ≥3% | 1
4 | 高新技术企业、省部级以上获奖证书 | 具备 | 1
5 | 近三年承担或者参与省部级课题 | 承担：1分；参与：0.5分 | 3
6 | 省级以上工程中心或重点实验室、博士点 | 有 | 1
7 | 近三年国内总装机量 | ≥300台 | 3 | 产品线整体数据
|  | ≥200台 | 2
|  | ≥100台 | 1
8 | 2023年装机量 | ≥200台 | 3
|  | ≥150台 | 2
|  | ≥100台 | 1
9 | 认证情况 | CE、FDA认证每项一分 | 2
10 | 售后服务 | 专家评审 | 10

## 专家评价
专家评价表
| 指标 |  | 评分标准 | 评分
产品基本情况 | 外观和工艺 | 外观是否精美 | 精美2分、一般1分、欠缺0分
|  | 结构外形与色调是否人性化 | 工艺水平好10分、一般5分、欠缺0分
| 技术水准 | 主要技术指标是否领先 | 先进10分、一般5分、欠缺0分
|  | 与相应进口机综合比较的情况 | 相当2分、接近1分、差距较大0分
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理3分、一般1分、不合理0分
临床使用环境 | 医生操作环境 | 操作是否简单高效、人机工程学设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 操作界面环境 | 是否是中文界面，人机界面结构是否清晰、菜单操作是否满足用户的视觉流程和使用习惯 | 充分考虑10分、一般5分。
| 稳定性 | 临床使用效果 | 效果好5分，一般3分，不好1分
| 故障率 | 年故障次数 | 0-3次5分，3-5次3分，5次以上0分
| 保修时间 |  | 3年5分，2年3分，1年1分
| 安全性 | 包括电气安全和设备防护安全，是否存在电气、机械等方面的安全隐患 | 很安全10分、安全5分、有风险0分
售后服务情况 | 维修站设置 | 维修站区域设置是否合理、有无配件库 | 本地有维修站，配件齐全5分、本区域有维修站，配件基本有保障3、不足2分
| 安装培训 | 是否有安装培训 | 效果好5分，一般3分，不好1分
| 响应时间 | 收到要求维修/维护信息时限 | 当天响应5分、3日内响应3分、3日后响应1分
| 服务费用 | 维修/维护费用是否合理 | 合理5分、一般3分、不合理1分
| 服务质量 | 常规维修/维护解决相应问题的能力 | 当日解决问题10分、3日内解决5分、一周以上解决0分