## 直线型腔镜吻合器
直线型腔镜吻合器遴选标准
序号 | 指标 | 参数 | 分值 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 临床适应症范围 | 肺 | 3
|  | 胃 | 3
|  | 肠 | 3
|  | 食管 | 3
|  | 脉管 | 3
2 | 功能性
2.1 | 枪管长度规格 | ≥1个 | 1
|  | ≥2个 | 2
|  | ≥3个 | 3
2.2 | 钉匣长度 | ≥2个 | 3
2.3 | 成型钉高规格 | ≥4个 | 3
2.4 | 连续夹持功能 | 具备 | 2
2.5 | 击发保险 | 具备 | 2
2.6 | 钉匣或钉仓限次保险 | 具备 | 2
2.7 | 单台手术吻合器击发寿命（次数） | ≥5次 | 2
2.8 | 说明书 | 具备 | 2
3 | 临床安全性
3.1 | 钳口咬合力 | ≥10N | 1
|  | ≥20N | 3
|  | ≥30N | 5
3.2 | 切割刀单次切割/分次切割 | 分次切割 | 1
|  | 单次切割 | 3
3.3 | 耐压性能 | 吻合口能承受≥3.6Kpa压强，在15s内漏水不超过10滴 | 2
|  | 吻合口能承受≥5.0Kpa压强，在15s内漏水不超过10滴 | 5
3.4 | 钉匣与吻合器连接强度 | ≥400N | 2
|  | ≥700N | 5
3.5 | 刀架拉断力 | ＜600 | 1
|  | ≥600 | 2
|  | ≥1200 | 3
3.6 | 成型后钉高稳定性 | 0.1-0.2mm | 2
|  | ≤0.1mm | 5
3.7 | 成钉不良数量 | 5%≤1成钉不良数量比例≤10% | 2
|  | 2%≤成钉不良数量比例≤5% | 4
|  | 成钉不良数量比例≤2% | 6
3.8 | 切割刀的锋利度 | 切割力≤0.8N | 1
|  | 切割力≤0.6N | 3
3.9 | 外露金属表面粗糙度 | Ra≤0.8μm | 2
3.10 | 吻合钉材料抗拉强度 | ≥240MPa | 2
|  | ≥500MPa | 5
|  | ≥700MPa | 8
3.11 | 钉线缝合强度 | 10.5-12N/cm | 2
|  | ≥12N/cm | 5
4 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
5 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 转弯型腔镜吻合器
弯转型腔镜吻合器遴选标准
序号 | 指标 | 参数 | 分值 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 临床适应症范围 | 肺 | 3
|  | 胃 | 3
|  | 肠 | 3
|  | 食管 | 3
|  | 脉管 | 3
2 | 功能性
2.1 | 枪管长度规格 | ≥1个 | 1
|  | ≥2个 | 2
|  | ≥3个 | 3
2.2 | 钉匣长度 | ≥2个 | 2
2.3 | 成型钉高规格 | ≥4个 | 2
2.4 | 单侧旋转最大角度（所有规格） | ≤45度 | 1
|  | >45度, <60度 | 3
|  | ≥60度 | 5
2.5 | 连续夹持功能 | 具备 | 2
2.6 | 击发保险 | 具备 | 2
2.7 | 钉匣或钉仓限次保险 | 具备 | 2
2.8 | 单台手术吻合器击发寿命（次数） | ≥5次 | 2
2.9 | 是否有说明书 | 是 | 2
3 | 临床安全性
3.1 | 钳口咬合力 | ≥10N | 1
|  | ≥20N | 3
|  | ≥30N | 5
3.2 | 切割刀单次切割/分次切割 | 分次切割 | 1
|  | 单次切割 | 3
3.3 | 耐压性能 | 吻合口能承受≥3.6Kpa压强，在15s内漏水不超过10滴 | 2
|  | 吻合口能承受≥5.0Kpa压强，在15s内漏水不超过10滴 | 5
3.4 | 钉匣与吻合器连接强度 | ≥400N | 2
|  | ≥750N | 3
3.5 | 刀架拉断力 | ＜600N | 1
|  | ≥600N | 2
|  | ≥1200N | 3
3.6 | 成型后钉高稳定性 | 0.1-0.2mm | 2
|  | ≤0.1mm | 5
3.7 | 成钉不良数量 | 5%≤1成钉不良数量比例≤10% | 2
|  | 2%≤成钉不良数量比例≤5% | 4
|  | 成钉不良数量比例≤2% | 6
3.8 | 切割刀的锋利度 | 切割力≤0.8N | 1
|  | 切割力≤0.6N | 3
3.9 | 外露金属表面粗糙度 | Ra≤0.8μm | 2
3.10 | 吻合钉材料抗拉强度 | ≥240MPa | 2
|  | ≥500MPa | 5
|  | ≥700MPa | 8
3.11 | 钉线缝合强度 | 10.5-12N/cm | 2
|  | ≥12N/cm | 5
4 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
5 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 参数 | 指标 | 评分标准 | 备注 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 员工总数 | ≥100人 | 2 | 企业整体情况数据
|  | ≥50人 | 1
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 1
3 | 研发资金占比 | ≥8% | 3
|  | ≥5% | 2
|  | ≥3% | 1
4 | 高新技术企业、省部级以上获奖证书 | 具备 | 1
5 | 近三年承担或者参与省部级课题 | 承担：1分；参与：0.5分 | 3
6 | 省级以上工程中心或重点实验室、博士点 | 有 | 1
7 | 近三年国内总装机量 | ≥300台 | 3 | 产品线整体数据
|  | ≥200台 | 2
|  | ≥100台 | 1
8 | 2023年装机量 | ≥200台 | 3
|  | ≥150台 | 2
|  | ≥100台 | 1
9 | 认证情况 | CE、FDA认证每项一分 | 2
10 | 售后服务 | 专家评审 | 10

## 专家评价
专家评价表
指标 | 参数 | 分值 | 得分
产品基本情况 | 外观是否精美 | 精美3分、一般2分、欠缺0分
| 整体工艺水平 | 工艺水平好5分、一般3分、欠缺0分
| 技术水平 | 先进10分、一般6分、欠缺0分
| 性价比 | 合理6分、一般4分、不合理0分
| 创新性 | 新颖10分，一般4分，欠缺0分
临床使用情况 | 临床应用适宜性（适应症） | 适宜性好、适应症多10分、一般6分、差3分
| 功能是否满足临床需求 | 完全满足10分、基本满足6分、欠缺0分
| 产品操作的击发力 | 击发轻便3分，击发力一般2分，击发力大0分
| 操作的顺畅及平稳性 | 闭合、打开保险、击发、复位全过程是否有突然的震动或大的噪音，无异常3分，有大的震动或噪音0分
| 钳口夹持力 | 夹持力优3分，夹持力良2分，夹持力差0分
| 单次切割闭合成功率 | 高3分，中1分，低0分
| 操作便利性 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 故障率 | 可靠5分，偶有故障3分，故障率高0分
| 安全性 | 很安全5分、安全2分、有风险0分
| 培训 | 效果好5分，一般3分，不好1分
| 售后服务 | 效果好5分，一般3分，不好1分