## 可视喉镜
优秀国产医疗设备遴选目录—可视喉镜参数指标
可视喉镜供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急救用，也可用于口腔内诊察、治疗等。显示器与喉镜片可拆分，显示器具有拍照功能，可视硬性喉镜 可通用，显示器和手柄一体，方便携带，满足不同需求，一次性喉镜片通用。
序号 | 技术名称 | 指标 | 评分标准 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 显示屏
1.1 | 分辨率 | ≥3.72 lp/mm | 1
|  | ≥6.5 lp/mm | 3
|  | ≥7.87 lp/mm | 5
1.2 | 尺寸 | 2.5-3.5寸 | 1
1.3 | 显示器前后最大转动角度 | ≥130º | 5
|  | 100°～130º | 3
|  | ＜100° | 1
1.4 | 显示器左右转动角度 | ≥180º | 4
|  | ＜180° | 2
2 | 摄像头
2.1 | 像素（PIX ） | ≥720*480 | 3
|  | ≥1200*720 | 5
2.2 | 最大景深 | ＞100mm | 5
|  | 80-100 | 3
|  | ＜80 | 1
2.3 | 最小景深 | ≤5mm | 3
|  | 5-10mm | 2
|  | ＞10mm | 1
2.4 | 视场角 | 60º±15% | 1
2.5 | 摄像头内置LED光源 | 是 | 2
2.6 | 光照度 | 150Lux-600Lux | 3
3 | 喉镜片
3.1 | 镜片种类 | ≥9种 | 20
|  | ≥5种 | 15
|  | ≥3种 | 10
4 | 电源
4.1 | 电池持续放电时间 | ＞5小时 | 3
|  | 3-5小时 | 1
4.2 | 充电次数 | 3000次 | 3
|  | ＜3000 | 1
4.3 | 充电时间 | <3小时 | 3
4.4 | 自动休眠 | 有 | 3
4.5 | 电量提醒 | 有 | 3
5 | 功能
5.1 | 即时防雾功能 | 有 | 5
5.2 | 拍照录像功能 | 具备拍照录像功能，数据存储 | 2
5.3 | 可存储数据 | 有 | 2
5.4 | 有线输出功能 | 有 | 2
5.5 | 无线输出功能 | 有 | 2
5.6 | 防护等级 | IP66（尘密，防强烈喷水） | 2
6 | 工作环境
6.1 | 温度 | -5℃～+40℃ | 1
6.2 | 湿度 | 10%～80% | 1
6.3 | 大气压力 | 860hpa～1060hpa | 1
7 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
8 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 可视喉镜-软镜
优秀国产医疗设备遴选目录—可视喉镜软镜参数指标
可视软性喉镜主要用于引导困难气道插管，是困难气道插管的金标准；带内通道的可视软性喉镜可通过内通道进行吸痰、给药、吹氧等操作.整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、吸痰、给药、吹氧等功能
序号 | 技术参数 | 指标 | 评分标准 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 显示屏
1.1 | 分辨率 | ≥3.72 lp/mm | 1
|  | ≥6.5 lp/mm | 3
|  | ≥7.87 lp/mm | 5
1.2 | 尺寸 | 2.5-3.5寸 | 1
1.3 | 显示器前后最大转动角度 | ≥130º | 5
|  | 100°～130º | 3
|  | ＜100° | 1
1.4 | 显示器左右转动角度 | ≥180º | 4
|  | ＜180° | 2
2 | 摄像头
2.1 | 像素（PIX ） | ≥720*480 | 5
2.2 | 最大景深 | ＞100mm | 5
|  | 80-100 | 3
|  | ＜80 | 1
2.3 | 最小景深 | ≤5mm | 5
|  | 5-10mm | 3
|  | ＞10mm | 1
2.4 | 视场角 | ≥90° | 5
|  | ＜90° | 3
2.5 | 摄像头内置LED光源 | 是 | 3
2.6 | 光照度（标准） | ≥700Lux | 2
3 | 软管
3.1 | 软管直径规格（成人、儿童、新生儿） | 每项2分 | 6
3.2 | 工作通道 | 有 | 5
3.3 | 前端蛇骨向上弯曲角度 | ≥160° | 5
3.4 | 前端蛇骨向下弯曲角度 | ≥130° | 5
4 | 电源
4.1 | 电池持续放电时间 | ＞5小时 | 3
|  | 3-5小时 | 1
4.2 | 充电次数 | 3000次 | 3
|  | ＜3000 | 1
4.3 | 充电时间 | <3小时 | 3
4.4 | 自动休眠 | 有 | 3
4.5 | 电量提醒 | 有 | 3
5 | 功能
5.1 | 即时防雾功能 | 有 | 3
5.2 | 拍照录像功能 | 具备拍照录像功能，数据存储 | 1
5.3 | 可存储数据 | 有 | 1
5.4 | 有线输出功能 | 有 | 1
5.5 | 无线输出功能 | 有 | 1
5.6 | 可外接屏幕 | 可以 | 1
5.7 | 防护等级 | IP66（尘密，防强烈喷水） | 1
5.8 | 显示器与机身手柄可分离拆卸 | 可以 | 1
5.9 | 负压吸引按键可完全拆卸分体消毒 | 可以 | 1
6 | 工作环境
6.1 | 温度 | -5℃～+50℃ | 1
6.2 | 湿度 | 10%～90% | 1
6.3 | 大气压力 | 860hpa～1060hpa | 1
7 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
8 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 可视喉镜-硬镜
优秀国产医疗设备遴选目录—可视硬性喉镜参数指标
可视硬性喉镜供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急救用，也可用于口腔内诊察、治疗等。
名称 | 技术名称 | 指标 | 评分标准 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 显示屏
1.1 | 分辨率 | ≥3.72 lp/mm | 1
|  | ≥6.5 lp/mm | 3
|  | ≥7.87 lp/mm | 5
1.2 | 尺寸 | 2.5-3.5寸 | 1
1.3 | 显示器前后最大转动角度 | ≥130º | 5
|  | 100°～130º | 3
|  | ＜100° | 1
1.4 | 显示器左右转动角度 | ≥180º | 4
|  | ＜180° | 2
2 | 摄像头
2.1 | 像素（PIX ） | ≥720*480 | 5
2.2 | 景深 | 2-30mm | 5
2.3 | 视场角 | ≥90° | 5
|  | ＜90° | 3
2.4 | 视向角 | 0°±3° | 5
2.5 | 镜管材质 | M钢(不锈钢304) | 2
2.6 | 摄像头内置LED光源 | 是 | 3
2.7 | 光照度 | ≥700Lux(L=7mm) | 2
3 | 电源
3.1 | 电池持续放电时间 | ＞5小时 | 3
|  | 3-5小时 | 1
3.2 | 充电次数 | 3000次 | 3
|  | ＜3000 | 1
3.3 | 充电时间 | <3小时 | 3
3.4 | 自动休眠 | 有 | 3
3.5 | 电量提醒 | 有 | 3
4 | 功能
4.1 | 即时防雾功能 | 有 | 5
4.2 | 拍照录像功能 | 具备拍照录像功能，数据存储 | 2
4.3 | 可存储数据 | 有 | 2
4.4 | 有线输出功能 | 有 | 2
4.5 | 无线输出功能 | 有 | 2
4.6 | 防护等级 | IP66（尘密，防强烈喷水） | 2
5 | 工作环境
5.1 | 温度 | -5℃～+50℃ | 1
5.2 | 湿度 | 10%～90% | 1
5.3 | 大气压力 | 860hpa～1060hpa | 1
6 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
7 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 视频耳鼻喉镜
优秀国产医疗设备遴选目录—视频喉镜参数指标
视频喉镜主要用于喉部、耳部、鼻子的常规检查，并且在可视的情况下进行异物的取出。
序号 | 技术参数 | 指标 | 评分标准 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 显示屏
1.1 | 分辨率 | ≥3.72 lp/mm | 1
|  | ≥6.5 lp/mm | 3
|  | ≥7.87 lp/mm | 5
1.2 | 尺寸 | 2.5-3.5寸 | 1
1.3 | 显示器前后最大转动角度 | ≥130º | 5
|  | 100°～130º | 3
|  | ＜100° | 1
1.4 | 显示器左右转动角度 | ≥180º | 4
|  | ＜180° | 2
2 | 摄像头
2.1 | 像素（PIX ） | ≥720*480 | 3
2.2 | 最大景深 | ＞100mm | 5
|  | 80-100 | 3
|  | ＜80 | 1
2.3 | 最小景深 | ≤5mm | 3
|  | 5-10mm | 2
|  | ＞10mm | 1
2.4 | 视场角 | ≥60º±15% | 1
2.5 | 摄像头内置LED光源 | 是 | 2
2.6 | 光照度 | 150Lux-600Lux | 3
3 | 镜管
3.1 | 镜管选择 | 锥形耳镜镜管 | 2
|  | 长耳镜镜管 | 2
|  | 鼻镜镜管 | 2
|  | 喉镜镜管 | 2
4.1 | 锥形耳镜镜管 | 镜管长度71mm
4.1.2 |  | 工作长度31mm
4.1.3 |  | 镜管头端直径3.9mm
4.1.4 |  | 景深5mm～100mm
4.2 | 长耳镜镜管 | 镜管长度139mm
4.2.2 |  | 工作长度90mm
4.2.3 |  | 镜管头端直径3.9mm
4.2.4 |  | 景深5mm～100mm
4.3 | 鼻镜镜管 | 镜管长度224mm
4.3.2 |  | 工作长度175mm
4.3.3 |  | 镜管头端直径4mm
4.3.4 |  | 景深5mm～100mm
4.4 | 喉镜镜管 | 视场角：70°或90°
4.4.2 |  | 镜管长度234mm
4.4.3 |  | 工作长度185mm
4.4.4 |  | 镜管头端直径8mm
4.4.5 |  | 景深10mm～100mm
3.2 | 镜管与主机连接方式 | 支持热插拔 | 5
4 | 电源
4.1 | 电池持续放电时间 | ＞5小时 | 3
|  | 3-5小时 | 1
4.2 | 充电次数 | 3000次 | 3
|  | ＜3000 | 1
4.3 | 充电时间 | <3小时 | 3
4.4 | 自动休眠 | 有 | 3
4.5 | 电量提醒 | 有 | 3
5 | 功能
5.1 | 即时防雾功能 | 有 | 5
5.2 | 拍照录像功能 | 具备拍照录像功能，数据存储 | 2
5.3 | 可存储数据 | 有 | 2
5.4 | 有线输出功能 | 有 | 2
5.5 | 无线输出功能 | 有 | 2
5.6 | 防护等级 | IP66（尘密，防强烈喷水） | 2
6 | 工作环境
6.1 | 温度 | -5℃～+50℃ | 1
6.2 | 湿度 | 10%～90% | 1
6.3 | 大气压力 | 860hpa～1060hpa | 1
7 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
8 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 可视喉罩
优秀国产医疗设备遴选目录—可视喉喉罩参数指标
可视喉罩是将可视化技术应用于声门上气道是一款更加安全和有效的喉罩，用于全身麻醉术中机械通气和经喉罩行气管插管。由气囊、通气主管、接头、指示气囊、引流腔、通气腔、观察腔、充气管、充气阀、观察窗、清洁管和清洁接头组成。
序号 | 技术参数 | 指标 | 评分标准 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 显示屏
1.1 | 分辨率 | ≥3.72 lp/mm | 1
|  | ≥6.5 lp/mm | 3
|  | ≥7.87 lp/mm | 5
1.2 | 尺寸 | ≥3寸 | 1
2 | 摄像头
2.1 | 像素（PIX ） | ≥720*480 | 3
|  | ≥1200*720 | 5
2.2 | 最大景深 | ＞100mm | 5
|  | 80-100 | 3
|  | ＜80 | 1
2.3 | 最小景深 | ≤5mm | 3
|  | 5-10mm | 2
|  | ＞10mm | 1
2.3 | 视场角 | ≥60º±15% | 1
2.4 | 摄像头内置LED光源 | 是 | 2
2.5 | 光照度（lux） | ≥150 | 2
2.6 | 可以重复使用 | 可以 | 1
2.7 | 3、4、5号喉罩通用 | 可以 | 1
3 | 喉罩
3.1 | 口咽密封压 | ≥30cmH₂O | 1
3.2 | 引流管 | 有通向胃食道的引流管，可置入16Fr的胃管 | 1
3.3 | 工作通道 | 具有胃食管引流通道 | 1
|  | 通气及插管通道 | 1
|  | 能实现对声门的持续监测 | 1
3.4 | 具有防反流误吸功能 | 具有 | 2
4 | 电源
4.1 | 电池持续放电时间 | ＞5小时 | 3
|  | 3-5小时 | 1
4.2 | 充电次数 | 3000次 | 3
|  | ＜3000 | 1
4.3 | 充电时间 | <3小时 | 3
4.4 | 自动休眠 | 有 | 3
4.5 | 电量提醒 | 有 | 3
5 | 功能
5.1 | 即时防雾功能 | 有 | 5
5.2 | 拍照录像功能 | 具备拍照录像功能，数据存储 | 2
5.3 | 可存储数据 | 有 | 2
5.5 | 有线输出功能 | 有 | 2
5.6 | 无线输出功能 | 有 | 2
5.7 | 防护等级 | IP66（尘密，防强烈喷水） | 2
6 | 工作环境
6.1 | 温度 | -5℃～+50℃ | 1
6.2 | 湿度 | 10%～90% | 1
6.3 | 大气压力 | 860hpa～1060hpa | 1
7 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
8 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 参数 | 指标 | 评分标准 | 备注 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 员工总数 | ≥100人 | 2 | 企业整体情况数据
|  | ≥50人 | 1
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 1
3 | 研发资金占比 | ≥8% | 3
|  | ≥5% | 2
|  | ≥3% | 1
4 | 高新技术企业、省部级以上获奖证书 | 具备 | 1
5 | 近三年承担或者参与省部级课题 | 承担：1分；参与：0.5分 | 3
6 | 省级以上工程中心或重点实验室、博士点 | 有 | 1
7 | 近三年国内总装机量 | ≥300台 | 3 | 可视喉镜产品线整体数据
|  | ≥200台 | 2
|  | ≥100台 | 1
8 | 2023年装机量 | ≥200台 | 3
|  | ≥150台 | 2
|  | ≥100台 | 1
9 | 认证情况 | CE、FDA认证每项一分 | 2
10 | 售后服务 | 专家评审 | 10