## 技术参数
粪便分析仪：利用人工智能机器视觉技术，对粪便颜色、性状，化学、免疫学项目及有形成分进行检测，对检测结果进行自动分析与识别
序号 | 指标 | 参数 | 评分 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 检测项目
1.1 | 理学指标 | 自动识别颜色、性状等 | 1
1.2 | 有形成分 | 显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分 | 1
1.3 | 粪便隐血 | 免疫法 | 1
|  | 化学法 | 1
1.4 | 支持扩展项目 | 单项 | 1
|  | 多项 | 2
2 | 检测速度 | ≥80个标本/小时 | 2
|  | ＜80个标本/小时 | 1
3 | 人工符合率 | 符合率≥80% | 1
|  | 符合率≥90% | 2
4 | 检出率 | ≥90% | 3
|  | ≥80% | 2
|  | ≥70% | 1
5 | 重复性 | 低浓度90～110个/µl：CV≤20% | 1
|  | 低浓度90～110个/µl：CV≤10% | 2
|  | 高浓度180～220个/µl：CV≤15% | 1
|  | 高浓度180～220个/µl：CV≤7.5% | 2
6 | 携带污染率 | 浓度（5000）个/µl：≤0.05% | 1
|  | 浓度（5000）个/µl：≤0.02% | 2
7 | 送样装置 | 轨道式送样 | 2
|  | 非轨道式送样 | 1
8 | 标本采集装置 | 全程闭盖取样、检测 | 2
|  | 非全程闭盖取样、检测 | 1
9 | 标本处理装置 | 自动稀释、自动进样 | 2
|  | 非自动稀释、非自动进样 | 1
10 | 自动聚焦 | 多层次自动聚焦 | 2
|  | 单层次自动聚焦 | 1
11 | 急诊功能 | 有 | 1
12 | 质控功能 | 具备原厂配套的质控用品 | 2
|  | 具备质控用品 | 1
13 | 报警功能 | 具有耗材、废弃物、仪器故障报警功能 | 2
14 | 条码扫描 | 内置 | 2
|  | 外置 | 1
15 | 数据传输 | 支持LIS/HIS双向通讯 | 1
16 | 数据储存量 | ≥20万个结果 | 1
17 | 图像像素 | ＜300万 | 1
|  | 300万~500万 | 2
|  | ＞500万 | 3
18 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
19 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 参数 | 指标 | 评分标准 | 备注 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 员工总数 | ≥100人 | 2 | 企业整体情况数据
|  | ≥50人 | 1
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 1
3 | 研发资金占比 | ≥8% | 3
|  | ≥5% | 2
|  | ≥3% | 1
4 | 高新技术企业、省部级以上获奖证书 | 具备 | 1
5 | 近三年承担或者参与省部级课题 | 承担：1分；参与：0.5分 | 3
6 | 省级以上工程中心或重点实验室、博士点 | 有 | 1
7 | 近三年国内总装机量 | ≥300台 | 3 | 产品线整体数据
|  | ≥200台 | 2
|  | ≥100台 | 1
8 | 2023年装机量 | ≥200台 | 3
|  | ≥150台 | 2
|  | ≥100台 | 1
9 | 认证情况 | CE、FDA认证每项一分 | 2
10 | 售后服务 | 专家评审 | 10

## 专家评价
| 指标 |  | 评分标准 | 评分
产品基本情况 | 外观和工艺 | 外观是否精美 | 精美3分、一般2分、欠缺0分
|  | 整机和部件的工艺水平 | 工艺水平好5分、一般3分、欠缺0分
| 技术水准 | 物理结构的先进性的综合评价（恒温系统、软件系统等） | 先进10分、一般6分、欠缺0分
|  | 与相应进口机综合比较的情况 | 相当3分、接近2分、差距较大1分
|  | 该机的技术档次 | 高3分、中2分、低1分
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理6分、一般4分、不合理0分
临床使用情况 | 临床应用适宜性 | 功能是否齐全，在临床应用的适宜性（如反应方式、条码系统、室内质控数据管理、LIS接口等） | 适宜性好10分、一般6分、差3分
|  | 适合使用的医院等级 | 三级以上4分、二级甲等2分、社区1分
| 系统性能 | 系统性能是否满足临床分析要求（专家系统、与商品试剂的配套性、符合率等） | 完全满足10分、基本满足6分、欠缺0分
| 方便性 | 操作是否简单、人机工程学设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 故障率 | 每年故障次数 | 0-3次5分、3-10次3分、10次以上1分
| 使用寿命 | 整机正常使用寿命 | 6年以上5分、4年3分、2年左右0分
| 安全性 | 包括电气安全和设备防护安全 | 很安全3分、安全2分、有风险0分
| 不良事件 | 有无引发不良事件的情况 | 无5分、个别3分、多次0分
售后服务情况 | 维修站设置 | 维修站区域设置是否合理、有无配件库 | 本地有维修站，配件齐全5分、本区域有维修站，配件基本有保障3、不足1分
| 安装培训 | 是否有安装培训 | 效果好5分，一般3分，不好1分
| 响应时间 | 收到要求维修/维护信息时限 | 当天响应5分、3日内响应3分、3日后响应0分
| 服务费用 | 维修/维护费用是否合理 | 合理5分、一般3分、不合理0分
| 服务质量 | 常规维修/维护解决相应问题的能力 | 当日解决问题5分、3日内解决3分、一周以上解决0分