## AG激光治疗仪
Q开关Nd:YAG激光治疗仪
序号 | 指标 | 参数 | 评分标准 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 临床应用要求
1.1 | 适应症：适用于破坏黑色素而不损害正常组织，实现对色素类疾病和纹身的治疗 | 具备 | 5
2 | 基本结构组成
2.1 | 波长组合 | 1064nm±3nm和532nm±3nm | 5
3 | 临床治疗关键参数
3.1 | 脉冲宽度 | 4-10ns | 5
3.2 | 单脉冲输出能量 | 1064nm，800mJ±20% 532nm，250mJ±20% | 5
3.3 | 重复频率 | 1064nm，1-10Hz；532nm，1-3Hz | 5
3.4 | 光斑直径 | ∅1 - ∅10 mm可调 | 5
3.5 | 指示光源 | ≤1mW，亮度可调 | 2
3.6 | 激光传输效率 | ≥70% | 5
3.7 | 治疗工作模式 | Q开关模式 | 2
|  | PTP（双脉冲模式） | 2
|  | 长脉冲模式 | 2
4 | 操控系统
4.1 | 显示屏尺寸 | ≥10寸 | 5
|  | ＜10寸 | 3
4.2 | 操作面板 | 触摸显示屏 | 5
|  | 按键+显示屏 | 3
4.3 | 能量多档可调 | 具备 | 3
4.4 | 内置治疗菜单 | 具备 | 5
4.5 | 用户档案存储 | 具备 | 5
4.6 | 具有过温报警及自动停止功能 | 具备 | 5
5 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
6 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 二氧化碳激光治疗机
二氧化碳激光治疗机
序号 | 指标 | 参数 | 评分标准 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 临床应用要求
1.1 | 适应症：用于皮肤及美容科、耳鼻喉科和妇科对皮肤赘生物的切除、剥脱和皮肤重建治疗。 | 具备 | 5
2 | 基本结构组成
2.1 | 产品结构 |  | 5
2.2 | 波长组合 | 10.6µm±0.1µm；10600nm±100nm | 5
3 | 临床治疗关键参数
3.1 | 输出功率 | ≥25W | 5
3.2 | 工作频率 | ≤20Hz | 5
3.3 | 激光传输 | 传输效率≥80% | 5
3.4 | 指示光 | ≤5mW，亮度5档可调 | 5
3.5 | 扫描图形 | 多种图形可调 | 5
3.6 | 点阵功能 | 具备 | 5
4 | 操控系统
4.1 | 显示屏尺寸 | ≥10寸 | 5
＜10寸
4.2 | 操作面板 | 触摸显示屏 | 5
|  | 按键+显示屏 | 3
4.3 | 能量调节级别 | ≥5级 | 5
4.4 | 手柄、脚控开关 | 具备 | 2
4.5 | 输出方式（连续、脉冲）选择 | 具备 | 5
4.6 | 内置治疗菜单 | 具备 | 5
4.7 | 用户档案存储 | 具备 | 5
4.8 | 具有过温报警及自动停止功能 | 具备 | 5
5 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
6 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 半导体激光治疗仪
半导体激光治疗仪
1 | 临床应用要求 |  |  | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1.1 | 适应症：利用光作用于人体疼痛部位，使组织有良好的光能量吸收，对机体产生刺激调节作用，促进细胞再生，改善血液和淋巴系统循环，消炎止痛，减轻水肿。 | 符合 | 3
2 | 基本结构组成
2.1 | 产品结构 | 移动式照射治疗装置 | 1
2.2 | 波长组合 | 810nm和980nm，允差±5%。 | 5
|  | 810nm，允差±5%。 | 3
|  | 980nm，允差±5%。 | 3
3 | 临床治疗关键参数
3.1 | 单脉冲输出最高能量 | ≥500mW | 5
|  | ≥300mW | 3
|  | ≥200mW | 1
3.2 | 点状输出，针对痛点、穴位照射 | 具备 | 2
3.3 | 面状输出针对大面积 | 三面状 | 3
|  | 双面状 | 2
|  | 单面状 | 1
3.4 | 输出通道 | 双通道 | 2
|  | 单通道 | 1
3.5 | 输出光功率不稳定度 | ≤±5% | 1
3.6 | 输出时间调节 | 0～99min可调 | 1
3.7 | 治疗工作模式 | 连续和脉冲模式可选 | 1
4 | 操控系统
4.1 | 显示屏尺寸 | ≥10寸 | 2
|  | ≥7寸 | 1
4.2 | 操作面板 | 触摸显示屏 | 2
|  | 按键+显示屏 | 1
4.3 | 能量调节级别 | ≥5级 | 5
|  | ＜5级 | 3
4.4 | 具有过温报警及自动停止功能 | 符合/无符合 | 5
5 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
6 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 参数 | 指标 | 评分标准 | 备注 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 员工总数 | ≥100人 | 2 | 企业整体情况数据
|  | ≥50人 | 1
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 1
3 | 研发资金占比 | ≥8% | 3
|  | ≥5% | 2
|  | ≥3% | 1
4 | 高新技术企业、省部级以上获奖证书 | 具备 | 1
5 | 近三年承担或者参与省部级课题 | 承担：1分；参与：0.5分 | 3
6 | 省级以上工程中心或重点实验室、博士点 | 有 | 1
7 | 近三年国内总装机量 | ≥300台 | 3 | 产品线整体数据
|  | ≥200台 | 2
|  | ≥100台 | 1
8 | 2023年装机量 | ≥200台 | 3
|  | ≥150台 | 2
|  | ≥100台 | 1
9 | 认证情况 | CE、FDA认证每项一分 | 2
10 | 售后服务 | 专家评审 | 10

## 专家评价
专家评价表
| 指标 |  | 评分标准 | 评分
产品基本情况 | 外观和工艺 | 外观是否精美 | 精美2分、一般1分、欠缺0分
|  | 结构外形设计是否人性化 | 工艺水平好10分、一般5分、欠缺0分
| 临床使用可靠性 | 主要技术指标是否领先 | 先进10分、一般5分、欠缺0分
|  | 安全性技术检测是否考虑周全 | 相当2分、接近1分、差距较大0分
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理3分、一般1分、不合理0分
临床使用环境 | 医生操作环境 | 人机工程学设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 操作界面环境 | 是否满足用户的使用习惯 | 充分考虑10分、一般5分。
|  | 操作屏幕灵敏度 | 高中低
|  | 操作屏幕耐用度 | 高中低
| 安全性 | 是否存在安全隐患 | 很安全10分、安全5分、有风险0分
售后服务情况 | 维修站设置 | 维修站区域设置是否合理 | 本地有维修站5分、本区域有维修站3分、不足2分
| 安装培训 | 是否有安装培训 | 效果好5分，一般3分，不好1分
| 响应时间 | 收到要求维修/维护信息时限 | 当天响应5分、3日内响应3分、3日后响应1分
| 服务费用 | 维修/维护费用是否合理 | 合理5分、一般3分、不合理1分
| 服务质量 | 常规维修/维护解决相应问题的能力 | 当日解决问题10分、3日内解决5分、一周以上解决0分