## 技术参数
外骨骼机器人（下肢）
序号 | 指标 | 参数 | 评分 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 功能实现 | 站立，坐下，平地行走等常规动作 | 10
|  | 上下楼梯 | 5
|  | 过障碍物 | 5
2 | 下肢关节可调节自由度数量 | ≥3个 | 5
3 | 关节运动角度连续可调 | 具备 | 3
4 | 髋关节运动角度 | 前屈≥116º | 2
|  | 后伸≥20º | 2
5 | 膝关节屈曲范围 | 0°~120º，不低于110° | 2
6 | 踝关节运动角度 | 背屈≥16º | 2
7 | 关节角度调整速度 | 髋关节角度调节速度：≥4°/s | 2
|  | 膝关节角度调节速度：≥6°/s | 2
8 | 髋关节外展度 | 30°~35°（单侧） | 2
9 | 适用身高 | 60cm-150cm | 3
|  | 80cm-150cm | 2
|  | 150cm-180cm | 2
|  | 150cm-190cm | 3
10 | 适用体重 | ＞100kg | 3
|  | 40kg-100kg | 2
11 | 行走噪声 | ≤60 dB（A） | 2
12 | 关节限位机制 | 具备（各个关节都有限位保护锁紧栓，保证使用患者在使用过程中不会受到意外关节电机过度旋转造成的伤害） | 5
13 | 报警提示 | 电量提醒、防摔倒报警、防痉挛报警（每项1分） | 3
14 | 联网功能 | 具备（下肢外骨胳机器人可实现物联网智通控制平台实现网络数据发布） | 5
15 | 连续运行时间 | ＞6小时 | 5
|  | 4—6小时 | 3
|  | ＜4小时 | 1
16 | 设备重量 | ＜25kg | 2
17 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
18 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 参数 | 指标 | 评分标准 | 备注 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 员工总数 | ≥100人 | 2 | 企业整体情况数据
|  | ≥50人 | 1
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 1
3 | 研发资金占比 | ≥8% | 3
|  | ≥5% | 2
|  | ≥3% | 1
4 | 高新技术企业、省部级以上获奖证书 | 具备 | 1
5 | 近三年承担或者参与省部级课题 | 承担：1分；参与：0.5分 | 3
6 | 省级以上工程中心或重点实验室、博士点 | 有 | 1
7 | 近三年国内总装机量 | ≥300台 | 3 | 产品线整体数据
|  | ≥200台 | 2
|  | ≥100台 | 1
8 | 2023年装机量 | ≥200台 | 3
|  | ≥150台 | 2
|  | ≥100台 | 1
9 | 认证情况 | CE、FDA认证每项一分 | 2
10 | 售后服务 | 专家评审 | 10

## 专家评价
| 指标 |  | 评分标准 | 评分
产品基本情况 | 外观和工艺 | 外观是否精美 | 精美3分、一般2分、欠缺0分
|  | 整机和部件的工艺水平 | 工艺水平好5分、一般3分、欠缺0分
| 技术水准 | 物理结构的先进性的综合评价 | 先进10分、一般6分、欠缺0分
|  | 与相应进口机综合比较的情况 | 相当3分、接近2分、差距较大1分
|  | 该机的技术档次 | 高3分、中2分、低1分
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理6分、一般4分、不合理0分
临床使用情况 | 临床应用适宜性 | 功能是否齐全，在临床应用的适宜性 | 适宜性好10分、一般6分、差3分
|  | 适合使用的医院等级 | 三级以上4分、二级甲等2分、社区1分
| 系统性能 | 系统性能是否满足临床分析要求 | 完全满足10分、基本满足6分、欠缺0分
| 方便性 | 操作是否简单、人机工程学设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 故障率 | 每年故障次数 | 0-3次5分、3-10次3分、10次以上1分
| 使用寿命 | 整机正常使用寿命 | 6年以上5分、4年3分、2年左右0分
| 安全性 | 包括电气安全和设备防护安全 | 很安全3分、安全2分、有风险0分
| 不良事件 | 有无引发不良事件的情况 | 无5分、个别3分、多次0分
售后服务情况 | 维修站设置 | 维修站区域设置是否合理、有无配件库 | 本地有维修站，配件齐全5分、本区域有维修站，配件基本有保障3、不足1分
| 安装培训 | 是否有安装培训 | 效果好5分，一般3分，不好1分
| 响应时间 | 收到要求维修/维护信息时限 | 当天响应5分、3日内响应3分、3日后响应0分
| 服务费用 | 维修/维护费用是否合理 | 合理5分、一般3分、不合理0分
| 服务质量 | 常规维修/维护解决相应问题的能力 | 当日解决问题5分、3日内解决3分、一周以上解决0分