## 病理取材台
病理取材台
序号 | 指标 | 参数 | 评分 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 设备结构
1.1 | 材料 | 316L医用级不锈钢 | 1
|  | 台面厚度≥2mm | 1
1.2 | 设备高度可调（0-400mm） | 自动升降 | 3
|  | 手动升降 | 1
1.3 | 防水 | 操作主机有防水功能（微电脑触摸屏） | 1
2 | 通风防护系统
2.1 | 排风量 | ≥2000m³/h | 5
2.2 | 排气方式 | 侧后排风 | 5
|  | 台面下排风 | 2
2.3 | 送风幕系统 | 具备送风幕系统，形成气流屏障 | 4
|  | 多档可调 | 2
2.4 | 监测系统 | 甲醛浓度实时监测，可联动通风防护系统，启动强排，至空气质量达标＜0.1mg/m³（每小时均值） | 5
2.5 | 噪音 | ≤50分贝 | 5
3 | 给排水系统
3.1 | 给水系统（多选） | 水池供水 | 1
|  | 伸缩龙头 | 1
|  | 台面喷淋系统 | 2
3.2 | 排水系统 | 排水管道加装粉碎系统 | 3
3.3 | 粉碎系统使用年限 | ≥5年 | 2
3.4 | 冷热水 | 带热水器，冷热水供应 | 5
4 | 消毒系统
4.1 | 消毒 | 自动紫外消毒，具有防止人员误操作保护装置 | 5
4.2 | 具有紫外消毒灯使用寿命监测 | 有 | 2
4.3 | 防触电保护 | 配有电路保护装备，具有防漏电防护装置 | 5
5 | 功能性配置
5.1 | 取材板 | 高度可调 | 1
|  | XY轴有垂直标尺 | 1
5.2 | 拍照功能 | ≥2000万像素 | 3
|  | 配备拍照软件（实现电子测量，文字标准等功能） | 5
|  | 自带成像光源 | 4
5.3 | 监控功能 | 自带取材同步录音录像装置，不同角度无死角录像 | 4
|  | 保存天数≥30天 | 2
|  | 可与HIS ,LIS系统对接 | 2
5.4 | 同屏显示 | 具备 | 3
5.5 | 自动防护伸缩玻璃 | 具备 | 3
5.6 | 固定液自动加液装置，带脚踏控制 | 具备 | 3
5.7 | 远程控制和管理 | 具备 | 3
5.8 | 取材刀具专用吸附区域 | 具备 | 3
6 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
7 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 病理标本储存柜
病理档案存储设备（病理标本储存柜）
序号 | 指标 | 参数 | 评分 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 存储结构
1.1 | 满足不同大小形状标本存储需求 | 具备 | 3
1.2 | 标本重量 | ≥100kg | 5
1.3 | 有排水装置设计，便于清洁消洗 | 具备 | 6
1.4 | 有防气体逃逸补风口 | 具备 | 6
1.5 | 存储仓温度调节控制（冷藏型） | 具备 | 1
1.6 | 存储仓温度显示（冷藏型） | 具备 | 1
2 | 信息系统
2.1 | 与医院LIS 或 HIS 兼容 | 具备 | 2
2.2 | 资料电子数据库、附有检索功能 | 具备 | 2
2.3 | 标本存放/销毁扫描系统 | 具备 | 1
2.4 | 设备控制操作系统 | 具备 | 1
2.5 | 标本存放记录 | 具备 | 1
2.6 | 标本销毁记录 | 具备 | 1
2.7 | 标本保留记录 | 具备 | 1
3 | 管控系统
3.1 | 中控监管功能 | 具备 | 4
3.2 | 单柜功能与存储状况显示 | 具备 | 4
3.3 | 自动化与手动控制两种管理模式 | 具备 | 4
3.4 | 通风工作状态及值班状态两种状态智能自由切换 | 具备 | 4
3.5 | 定时启动与关闭风机功能 | 具备 | 5
3.6 | 单体标本柜风量、风速、风压可自由控制并与整体通风防护系统调节变化可联锁互动 | 具备 | 6
3.7 | 有排风和新风系统 | 具备 | 3
4 | 安全系统
4.1 | 免维护铰链及扣装部件 | 具备 | 1
4.2 | 存储仓保持封闭严密，停止运行时阻止气体外溢 | 具备 | 1
4.3 | 储存柜有锁闭功能 | 具备 | 1
4.4 | 防漏电保护装置 | 具备 | 2
4.5 | 风速传感器、压差传感器等专用传感器配置 | 具备 | 2
4.6 | 多级变频控制器 | 具备 | 2
5 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
6 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 病理蜡块、玻片储存柜
病理档案存储设备（病理蜡块/玻片密集储存柜）
序号 | 指标 | 参数 | 评分 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 存储结构
1.1 | 满足标准蜡块/玻片/文件的存储需求 | 具备 | 3
1.2 | 满足档案不同比例混合存放 | 具备 | 5
1.3 | 内屉整体铸造 | 具备 | 3
1.4 | 蜡块/玻片存储抽屉统一标准件，可自由互换 | 具备 | 5
1.5 | 防脱落保护装置 | 具备 | 3
2 | 信息系统
2.1 | 与医院LIS 或 HIS 兼容 | 具备 | 3
2.2 | 资料电子数据库、附有检索功能 | 具备 | 3
2.3 | 蜡块/玻片存取扫描装置 | 具备 | 3
2.4 | 蜡块/玻片存储统计系统功能 | 具备 | 3
2.5 | 蜡块/玻片存储记录 | 具备 | 3
2.6 | 蜡块/玻片调取记录/记忆功能 | 具备 | 3
2.7 | 文字资料存放记录功能 | 具备 | 3
3 | 管理系统
3.1 | 蜡块/玻片分级管理功能 | 具备 | 3
3.2 | 自动查阅功能 | 具备 | 3
3.3 | 密集柜自动与手动管控两种管理模式 | 具备 | 3
3.4 | 存储抽屉二维码标识 | 具备 | 2
3.5 | 存储抽屉开启定位标志/语音提示功能 | 具备 | 3
3.6 | 无序归档，精确定位功能 | 具备 | 3
3.7 | 存储柜自动开启或关闭 | 具备 | 3
3.8 | 柜体可整体移动，也可单列移动 | 具备 | 3
4 | 安全系统
4.1 | 管理权限 | 蜡块/玻片存储权限管理 | 2
|  | 蜡块/玻片调取权限管理 | 2
|  | 储存柜非工作时间锁闭功能 | 2
4.2 | 安全保障 | 人体感应安全锁定装置 | 2
|  | 柜体运行无碰撞装置 | 2
|  | 配备行程定距自动保护装置 | 2
|  | 采用安全电压，无火花，低噪音 | 2
|  | 通道空间可同时开启多个通道，系统照明灯自动打开/关闭 | 2
|  | 具有防蛀、防火、防霉、防潮、防腐蚀功能 | 2
|  | 可对环境进行温湿度监测 | 2
5 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
6 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 取材、储存企业情况
企业基本情况表
序号 | 参数 | 指标 | 评分标准 | 备注 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 员工总数 | ≥100人 | 2 | 企业整体情况数据
|  | ≥50人 | 1
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 1
3 | 研发资金占比 | ≥8% | 3
|  | ≥5% | 2
|  | ≥3% | 1
4 | 高新技术企业、省部级以上获奖证书 | 具备 | 1
5 | 近三年承担或者参与省部级课题 | 承担：1分；参与：0.5分 | 3
6 | 省级以上工程中心或重点实验室、博士点 | 有 | 1
7 | 近三年国内总装机量 | ≥300台 | 3 | 产品线整体数据
|  | ≥200台 | 2
|  | ≥100台 | 1
8 | 2023年装机量 | ≥200台 | 3
|  | ≥150台 | 2
|  | ≥100台 | 1
9 | 认证情况 | CE、FDA认证每项一分 | 2
10 | 售后服务 | 专家评审 | 10

## 专家评价
| 指标 |  | 评分标准 | 评分
产品基本情况 | 外观和工艺 | 外观是否精美 | 精美3分、一般2分、欠缺0分
|  | 整机和部件的工艺水平 | 工艺水平好5分、一般3分、欠缺0分
| 技术水准 | 物理结构的先进性的综合评价（恒温系统、软件系统等） | 先进10分、一般6分、欠缺0分
|  | 与相应进口机综合比较的情况 | 相当3分、接近2分、差距较大1分
|  | 该机的技术档次 | 高3分、中2分、低1分
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理6分、一般4分、不合理0分
临床使用情况 | 临床应用适宜性 | 功能是否齐全，在临床应用的适宜性（如反应方式、条码系统、室内质控数据管理、LIS接口等） | 适宜性好10分、一般6分、差3分
|  | 适合使用的医院等级 | 三级以上4分、二级甲等2分、社区1分
| 系统性能 | 系统性能是否满足临床分析要求（专家系统、与商品试剂的配套性、符合率等） | 完全满足10分、基本满足6分、欠缺0分
| 方便性 | 操作是否简单、人机工程学设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 故障率 | 每年故障次数 | 0-3次5分、3-10次3分、10次以上1分
| 使用寿命 | 整机正常使用寿命 | 6年以上5分、4年3分、2年左右0分
| 安全性 | 包括电气安全和设备防护安全 | 很安全3分、安全2分、有风险0分
| 不良事件 | 有无引发不良事件的情况 | 无5分、个别3分、多次0分
| 制片效果 | 细胞保存完好、分布均匀平铺，染色对比度好，背景清晰，血细胞、炎细胞覆盖少 | 完全满足10分、基本满足6分、欠缺0分
售后服务情况 | 维修站设置 | 维修站区域设置是否合理、有无配件库 | 本地有维修站，配件齐全5分、本区域有维修站，配件基本有保障3、不足1分
| 安装培训 | 是否有安装培训 | 效果好5分，一般3分，不好1分
| 响应时间 | 收到要求维修/维护信息时限 | 当天响应5分、3日内响应3分、3日后响应0分
| 服务费用 | 维修/维护费用是否合理 | 合理5分、一般3分、不合理0分
| 服务质量 | 常规维修/维护解决相应问题的能力 | 当日解决问题5分、3日内解决3分、一周以上解决0分