## A
监护仪A类
1 | 基本应用要求 |  |  | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1.1 | 基本功能 |  | 评分
1.1.1 | 监护仪结构类型 | 基本6参数模块带屏幕和电池，支持转运功能 | 3
|  | 主机和模块分体式设计，安装灵活 | 2
|  | 一体式设计，支持转运功能 | 1
1.1.2 | 锂电池转运工作时间 | ≥4小时 | 2
|  | ≥2小时 | 1
1.1.3 | 监护参数
1.1.3.1 | 监测参数包括ECG，RESP，TEMP*2，SpO2，NIBP | 具备 | 2
1.1.3.2 | IBP*2 | 具备 | 1
1.1.3.3 | EtCO2（主流、旁流可选）并支持氧气浓度监测 | 具备 | 1
1.1.3.4 | 麻醉气体监测功能 | 具备 | 1
1.1.3.5 | 麻醉深度监测 | 具备 | 1
1.1.3.6 | 脑电双频指数监测功能 | 具备 | 1
1.1.3.7 | 脑电EEG监测功能 | ≥4通道 | 1
1.1.3.8 | 心排量监测功能 | 有创 | 1
|  | 无创 | 1
|  | 微创 | 1
1.1.3.9 | 连续中心静脉血氧ScVO2监测功能 | 具备 | 1
1.1.3.10 | 肌松NMT监测功能 | 具备 | 1
1.1.3.11 | 呼吸力学RM监测功能 | 具备 | 1
1.1.3.12 | 组织氧rSO2监测功能 | 具备 | 1
1.2 | 安全规格 |  | 1
1.2.1 | 抗电击程度 | 防除颤CF型应用参数：ECG | 1
|  | 防除颤CF型应用参数：ECG,TEMP,IBP,SpO2,NIBP | 2
1.2.2 | 防水等级IPX1 | 具备 | 2
1.2.3 | 整机无风扇设计 | 具备 | 2
1.2.4 | 产品使用材料通过安全认证 | 具备 | 2
1.3 | 显示屏
1.3.1 | 屏幕类型 | LED屏幕 | 1
|  | 电阻触控屏 | 2
|  | 多点触控电容屏 | 4
1.3.2 | 屏幕尺寸 | ＜14寸 | 1
|  | 14-19寸 | 2
|  | ＞19寸 | 3
1.3.3 | 屏幕可旋转 | 具备 | 1
2 | 监测参数要求
2.1 | 心电（ECG）
2.1.1 | 导联类型 | 3/5导心电监测 | 1
|  | 3/5/12导心电监测 | 2
2.1.2 | 提供0.05Hz-150Hz；0.5Hz-40Hz；1Hz-20Hz；0.05Hz-40Hz等四种频率特性的工作模式 | 具备 | 1
2.1.3 | 同步多导联心电分析算法 | 检测分析通道≥3 | 3
|  | 检测分析通道≥2 | 2
|  | 检测分析通道≥1 | 1
2.1.4 | 心律失常分析（详细列举） | ≥17种 | 1
|  | ≥26种，具备房颤分析功能 | 2
2.1.5 | 高T波抑制能力，心率计抑制所有波幅小于1.2mV、100msQRS波群、T波间期180ms和Q-T间期350ms的T波 | 具备 | 1
2.1.6 | 具备ST段分析及ST段片段分析 | 具备 | 1
2.1.7 | 具备QT/QTc/ΔQTc监测与报警 | 具备 | 1
2.1.8 | 3/5导联自动识别切换功能 | 具备 | 1
2.1.9 | 智能导联脱落监测功能 | 具备 | 1
2.1.10 | 12导诊断分析功能 | 具备 | 1
2.1.11 | 心率变异率（HRV） | 具备 | 1
2.2 | 呼吸（RESP）
2.2.1 | 测量导联I导联和II导联可选 | 具备 | 1
2.2.2 | 窒息报警延迟，具备10s、15s、20s、25s、30s、35s、40s可选 | 具备 | 1
2.3 | 血氧饱和度SpO2
2.3.1 | 测量范围0-100% | 具备 | 1
2.3.2 | 具备灌注指数PI，测量范围0.05%-20% | 具备 | 1
2.4 | 无创血压NIBP
2.4.1 | 可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性 | 具备 | 1
2.4.2 | 具有过压保护功能 | 具备 | 1
2.4.3 | 高级测量模式：序列测量，整点测量 | 具备 | 1
2.5 | 体温Temp
2.5.1 | 体温测量通道 | ≥4个 | 2
|  | ＜4个 | 1
2.5.2 | 体温测量范围：0-50℃ | 具备 | 1
2.5.3 | 设置体温标名 | ≥5个 | 1
2.6 | 有创压力（IBP）
2.6.1 | IBP测量通道 | ≥6 | 1
2.6.2 | 具备压力波形叠加显示功能 | 具备 | 2
2.6.3 | PPV或SPV | 具备 | 1
2.6.4 | 实时计算脑灌注压 | 具备 | 1
2.6.5 | PAWP自动测量功能 | 具备 | 2
2.6.6 | 颅内压（ICP）监测时，至少可直接连接一种植入式颅内压传感器 | 具备 | 2
2.7 | 呼气末CO2（EtCO2） | 具备 | 1
2.7.1 | CO2测量范围0-150mmHg | 具备 | 1
2.8 | 麻醉气体监测功能 | 可自动识别监测5种麻醉气体，氧气，笑气，CO2吸入呼出浓度 | 1
|  | 支持MAC计算及年龄校正 | 1
2.9 | 临床辅助决策工具
2.9.1 | 早期预警评分工具、危重先心病筛查功能等 | 详细描述，每项0.5分，最高4分 | 4
3 | 系统功能
3.1 | 报警管理
3.1.1 | 三级声光报警，参数报警级别可调 | 具备 | 1
3.1.2 | 报警集中设置功能 | 具备 | 1
3.1.3 | NurseCall报警功能 | 具备 | 1
3.1.4 | 多参数联合分析功能，改善误报警 | 具备 | 1
3.1.5 | 报警升级功能。当某报警持续触发一段时间时，能够提高报警音量 | 具备 | 1
3.2 | 场景模式及界面
3.2.1 | 监护模式、待机模式、演示模式 | 具备 | 1
3.2.2 | 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 | 具备 | 1
3.2.3 | 附加工作模式：抢救模式，夜间模式，插管模式 | 具备 | 1
3.3 | 存储
3.3.1 | 掉电存储功能,当交流电与电池断电时均可保存当前数据 | 具备 | 1
3.3.2 | 存储时间 | ＞72小时全息波形数据 | 1
3.3.3 | 不少于160小时趋势图表、1500个报警和手动事件、100个心律失常、2000组NIBP测量、100条呼吸氧合事件存储及查询 | 具备 | 1
3.3.4 | 趋势回顾（不同参数在同时间的对比回顾） | 具备 | 1
3.4 | 输入
3.4.1 | 支持中/英文字符输入和条码扫描枪输入 | 具备 | 1
3.5 | 网络功能
3.5.1 | 具备他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息 | 具备 | 1
3.5.2 | 支持有线、无线联网，无线联网要求支持2.4G及5G两个频段，连接稳定 | 具备 | 1
3.5.3 | 内置PC模块 | 具备 | 1
3.5.4 | 信息化整合功能（呼吸机、CRRT、输液泵等信息） | 具备 | 1
3.6 | 其他功能技术（详细描述） | 特有技术、功能、专科使用等（每项一分、最高5分） | 5
4 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
5 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## B
监护仪B类
1 | 基本应用要求 |  |  | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1.1 | 基本功能 |  | 评分
1.1.1 | 监护仪结构类型 | 主机和模块分体式设计 | 2
|  | 一体式设计 | 1
1.1.2 | 锂电池续航时间 | ≥8小时 | 2
|  | ≥4小时 | 1
1.1.3 | 监护参数
1.1.3.1 | 监测参数包括ECG，RESP，TEMP*2，SpO2，NIBP | 具备 | 2
1.1.3.2 | IBP*2，EtCO2（主流、旁流可选） | 具备 | 2
1.1.3.3 | 热稀释法心排量C.O监测功能 | 具备 | 每项0.5分
| 麻醉气体监测 | 具备
| 脑电双频指数监测 | 具备
| 肌松监测 | 具备
| 呼吸力学监测 | 具备
1.2 | 安全规格
1.2.1 | 抗电击程度 | 防除颤CF型应用参数：ECG | 1
|  | 防除颤CF型应用参数：ECG,TEMP,IBP,SpO2,NIBP | 2
1.2.2 | 防水等级IPX1 | 具备 | 2
1.2.3 | 整机无风扇设计 | 具备 | 2
1.2.4 | 产品使用材料通过安全认证 | 具备 | 2
1.3 | 显示屏
1.3.1 | 屏幕类型 | LED屏幕 | 1
|  | 电阻触控屏 | 2
|  | 多点触控电容屏 | 3
1.3.2 | 屏幕尺寸 | ＜12寸 | 1
|  | 12-17寸 | 2
|  | ≥17寸 | 3
1.3.3 | 屏幕分辨率 | ≥1280 像素× 800 像素 | 2
|  | ≥800 像素× 600 像素 | 1
2 | 监测参数要求
2.1 | 心电（ECG）
2.1.1 | 导联类型 | 3/5/12导心电监测 | 1
|  | 3/5/6/12导心电监测 | 2
2.1.2 | 提供0.05Hz-150Hz；0.5Hz-40Hz；1Hz-20Hz；等频率特性的工作模式 | 具备 | 1
2.1.3 | 同步多导联心电分析算法 | 具备 | 2
2.1.4 | 心律失常分析 | ≥17种 | 1
|  | ≥25种，具备房颤分析功能 | 2
2.1.5 | 高T波抑制能力，心率计抑制所有波幅小于1.2mV、100msQRS波群、T波间期180ms和Q-T间期350ms的T波 | 具备 | 1
2.1.6 | 具备ST段分析及ST段片段分析 | 具备 | 2
2.1.7 | 具备QT/QTc/ΔQTc监测与报警 | 具备 | 2
2.1.8 | 3/5导联自动识别切换功能 | 具备 | 2
2.1.9 | 智能导联脱落监测功能 | 具备 | 2
2.2 | 呼吸（RESP）
2.2.1 | 测量导联I导联和II导联可选 | 具备 | 1
2.2.2 | 窒息报警延迟，具备10s、15s、20s、25s、30s、35s、40s可选 | 具备 | 1
2.3 | 血氧饱和度SpO2
2.3.1 | 测量范围0-100% | 具备 | 1
2.3.2 | 具备灌注指数PI，测量范围0.05%-20% | 具备 | 2
2.4 | 无创血压NIBP
2.4.1 | 可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性 | 具备 | 1
2.4.2 | 具有过压保护功能 | 具备 | 1
2.4.3 | 具备多种测量模式（手动测量、自动间隔测量、连续测量、序列测量、整点测量等） | ≥3种（请列明） | 1
2.5 | 体温Temp
2.5.1 | 体温标名设置至少可以选择5种以上 | 具备 | 1
2.5.2 | 体温测量范围：0-50℃ | 具备 | 1
2.6 | 有创血压（IBP）
2.6.1 | IBP测量通道≥2 | 具备 | 1
2.6.2 | 具备压力波形叠加显示功能 | 具备 | 1
2.6.3 | PAWP自动测量工具 | 具备 | 1
2.7 | 呼气末CO2（EtCO2）
2.7.1 | CO2测量范围0-150mmHg | 具备 | 1
2.8 | 临床辅助决策工具
2.8.1 | 早期预警评分工具、危重先心病筛查功能等 | 详细描述，每项0.25分，最高2分 | 2
3 | 系统功能
3.1 | 报警管理
3.1.1 | 具有三级声光报警，参数报警级别可调 | 具备 | 1
3.1.2 | 具备报警集中设置功能 | 具备 | 1
3.1.3 | 具备根据患者监测值，自动设置报警限功能 | 具备 | 1
3.1.4 | 具备NurseCall报警功能 | 具备 | 1
3.1.5 | 具有图形化报警指示功能 | 具备 | 3
3.1.6 | 多参数联合分析功能，改善误报警 | 具备 | 2
3.1.7 | 具有报警升级功能。当某报警持续触发一段时间时，能够提高报警音量。报警升级功可以用户定义 | 具备 | 1
3.2 | 场景模式及界面
3.2.1 | 监护模式、待机模式、演示模式，夜间模式，隐私模式 | ≥3种（请列明） | 1
3.2.2 | 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 | 具备 | 1
3.3 | 存储
3.3.1 | 具备掉电存储功能,当交流电与电池断电时均可保存当前数据 | 具备 | 1
3.3.2 | 存储时间 | 可存储＞72小时全息波形数据 | 2
|  | 可存储＞48小时全息波形数据 | 1
3.3.3 | 具备不少于120小时趋势图表、100个报警和手动事件、100个心律失常、1000组NIBP测量、100条呼吸氧合事件存储及查询 | 具备 | 1
3.4 | 输入
3.4.1 | 支持中/英文字符输入和条码扫描枪输入 | 具备 | 1
3.5 | 网络功能
3.5.1 | 具备他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息 | 具备 | 1
3.5.2 | 支持有线、无线联网 | 具备 | 1
3.5 | 无线监护功能（监护和病人之间无线缆） | 具备 | 2
3.6 | 其他功能技术（详细描述） | 特有技术、功能、专科使用等（每项一分、最高5分） | 5
4 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
5 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## C
监护仪C类
序号 | 指标 | 参数 | 评分 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 基本应用要求
1.1 | 基本功能
1.1.1 | 监护仪结构类型 | 监测参数与整机一体化设计 | 1
1.1.2 | 锂电池转运工作时间 | ≥4小时 | 2
|  | ≥2小时 | 1
1.1.3 | 监护参数
1.1.3.1 | 监测参数包括ECG，RESP，TEMP*2，SpO2，NIBP | 具备 | 2
1.2 | 安全规格
1.2.1 | 抗电击程度 | 防除颤CF型应用参数：ECG | 1
|  | 防除颤CF型应用参数：ECG,TEMP,IBP,SpO2,NIBP | 2
1.2.2 | 防水等级IPX1 | 具备 | 1
1.2.3 | 整机无风扇设计 | 具备 | 2
1.2.4 | 产品使用材料通过认证 | 具备 | 2
1.3 | 显示屏
1.3.1 | 屏幕类型 | LED屏幕 | 1
|  | 电阻触控屏 | 2
|  | 多点触控电容屏 | 3
1.3.2 | 屏幕尺寸 | ≥8寸 | 2
|  | ≥10寸 | 3
|  | ≥12寸 | 4
2 | 监测参数要求
2.1 | 心电（ECG）
2.1.1 | 导联类型 | 3/5导心电监测 | 1
|  | 3/5/12导心电监测 | 2
2.1.2 | 提供0.05Hz-150Hz；0.5Hz-40Hz；1Hz-20Hz等频率特性的工作模式 | 具备 | 1
2.1.3 | 同步多导联心电分析算法 | 具备 | 2
2.1.4 | 心律失常分析 | ≥13种 | 1
|  | ≥22种，具备房颤分析功能 | 3
2.1.5 | 高T波抑制能力，心率计抑制所有波幅小于1.2mV、100msQRS波群、T波间期180ms和Q-T间期350ms的T波 | 具备 | 1
2.1.6 | 具备ST段分析及ST段片段分析 | 具备 | 2
2.1.7 | 3/5导联自动识别功能 | 具备 | 2
2.1.8 | 智能导联脱落监测功能 | 具备 | 2
2.2 | 呼吸（RESP）
2.2.1 | 测量导联I导联和II导联可选 | 具备 | 1
2.2.2 | 窒息报警延迟，具备10s、15s、20s、25s、30s、35s、40s可选 | 具备 | 1
2.3 | 血氧饱和度SpO2
2.3.1 | 测量范围0-100% | 具备 | 1
2.4 | 无创血压NIBP
2.4.1 | 具备手动测量、自动间隔测量、连续测量、序列测量模式 | 具备 | 1
2.4.2 | 可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性 | 具备 | 1
2.4.3 | 具有过压保护功能 | 具备 | 1
2.4.4 | 清洁模式（清洁NIBP气路的灰尘，确保血压测量的准确性） | 具备 | 1
2.5 | 体温Temp
2.5.1 | 具备不少于两通道体温测量，提供其中两通道体温测量差值显示 | 具备 | 2
2.5.2 | 体温测量范围：0-50℃ | 具备 | 1
3 | 系统功能
3.1 | 报警管理
3.1.1 | 具有三级声光报警，参数报警级别可调 | 具备 | 1
3.1.2 | 具备报警集中设置功能 | 具备 | 1
3.1.3 | 多参数联合分析功能，改善误报警 | 具备 | 1
3.2 | 场景模式及界面
3.2.1 | 监护模式、待机模式、演示模式 | 具备 | 1
3.3 | 存储
3.3.1 | 具备掉电存储功能,当交流电与电池断电时均可保存当前数据 | 具备 | 1
3.3.2 | 存储时间 | 可存储＞72小时全息波形数据 | 2
|  | 可存储＞48小时全息波形数据 | 1
3.3.3 | 具备不少于120小时趋势图表、100个报警和手动事件、100个心律失常、1000组NIBP测量、100条呼吸氧合事件存储及查询 | 具备 | 1
3.4 | 输入
3.4.1 | 支持中/英文字符输入和条码扫描枪输入 | 具备 | 1
3.5 | 网络功能
3.5.2 | 支持有线、无线联网 | 具备 | 1
3.6 | 其他功能技术（详细描述） | 特有技术、功能、专科使用等（每项一分、最高5分） | 5
4 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
5 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 参数 | 指标 | 评分标准 | 备注 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 员工总数 | ≥100人 | 2 | 企业整体情况数据
|  | ≥50人 | 1
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 1
3 | 研发资金占比 | ≥8% | 3
|  | ≥5% | 2
|  | ≥3% | 1
4 | 高新技术企业、省部级以上获奖证书 | 具备 | 1
5 | 近三年承担或者参与省部级课题 | 承担：1分；参与：0.5分 | 3
6 | 省级以上工程中心或重点实验室、博士点 | 有 | 1
7 | 近三年国内总装机量 | ≥300台 | 3 | 监护仪产品线整体数据
|  | ≥200台 | 2
|  | ≥100台 | 1
8 | 2023年装机量 | ≥200台 | 3
|  | ≥150台 | 2
|  | ≥100台 | 1
9 | 认证情况 | CE、FDA认证每项一分 | 2
10 | 售后服务 | 专家评审 | 10