## 技术参数
神经外科手术机器人
序号 | 技术参数 | 指标 | 评分标准 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 主机系统
1.1 | 显示器尺寸 | ＞22英寸 | 2
|  | 14英寸至22英寸 | 1
|  | ＜14英寸 | 0
1.2 | 显示器分辨率 | ＜1080p | 1
|  | ≥1080p | 2
1.3 | 触摸屏 | 支持 | 2
|  | 不支持 | 1
1.4 | 数据端口 | 具备USB接口 | 1
|  | 具备USB接口、CD-DVD接口 | 2
1.5 | 注册方式 | 支持标记点注册方式 | 1
|  | 激光面扫描注册方式 | 1
|  | 3D结构光注册方式 | 1
1.6 | 系统定位精度 | ≤1mm | 1
2 | 自动化机械臂
2.1 | 机械臂位置定位误差 | ≤0.5mm | 2
2.2 | 机械臂重复定位精度 | ＜0.02mm | 3
|  | 0.02mm至0.04mm | 2
|  | ＞0.04mm | 1
2.3 | 机械臂移动范围 | ≥300mmx300mmx300mm | 3
2.4 | 制动方式 | 抱闸锁定 | 3
|  | 电机锁定 | 1
2.5 | 力控模式 | 启动力≤5N | 3
|  | 启动力＞5N | 1
3 | 定位系统
3.1 | 定位误差 | ＜0.2mm | 3
|  | 0.2-0.5mm | 2
|  | ＞0.5mm | 1
3.2 | 注册所需时间 | ＜2min | 5
|  | 2-10min | 3
|  | ＞10min | 1
4 | 脚踏控制系统
4.1 | 脚踏控制机械臂 | 支持对机械臂的控制/锁定/解锁 | 3
|  | 不支持对机械臂的控制/锁定/解锁 | 1
5 | 系统安全性
5.1 | 急停开关 | 具备 | 3
5.2 | 主动安全（碰撞急停、运动模拟、位置追踪）等 | 请详细描述，每项1分，最高5分 | 5
5.3 | 碰撞急停 | 机械臂末端碰撞急停触发力＜3N或扭矩为＜0.1Nm | 5
|  | 机械臂末端碰撞急停触发力＞3N或扭矩＞0.1Nm | 3
6 | 软件功能
6.1 | 患者序列管理 | 支持 | 1
6.2 | 医学影像三维浏览 | 支持 | 1
6.3 | 图像融合 | 支持 | 1
6.4 | 图像配准 | 支持 | 1
6.5 | 组织结构三维重建 | 支持 | 1
6.6 | 手术计划制定 | 支持 | 1
6.7 | 手术计划信息导入导出 | 支持 | 1
6.8 | 颅内血管三维可视化 | 支持 | 1
6.9 | 路径血管投影显示 | 支持 | 1
7 | 临床适用范围
7.1 | 儿童患者 | 适用 | 2
7.2 | 颅内血肿排空术 | 适用 | 2
7.3 | 脑深部电刺激术 | 适用 | 2
7.4 | 立体定向脑电极植入术 | 适用 | 2
7.5 | 脑深部电刺激术 | 适用 | 2
7.6 | 神经脊柱手术 | 适用 | 2
7.7 | 手术导航 | 适用 | 2
8 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
9 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 企业参数
企业基本情况表
序号 | 参数 | 指标 | 评分标准 | 备注 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 员工总数 | ≥100人 | 2 | 企业整体情况数据
|  | ≥50人 | 1
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 1
3 | 研发资金占比 | ≥8% | 3
|  | ≥5% | 2
|  | ≥3% | 1
4 | 高新技术企业、省部级以上获奖证书 | 具备 | 1
5 | 近三年承担或者参与省部级课题 | 承担：1分；参与：0.5分 | 3
6 | 省级以上工程中心或重点实验室、博士点 | 有 | 1
7 | 近三年国内总装机量 | ≥300台 | 3 | 产品线整体数据
|  | ≥200台 | 2
|  | ≥100台 | 1
8 | 2023年装机量 | ≥200台 | 3
|  | ≥150台 | 2
|  | ≥100台 | 1
9 | 认证情况 | CE、FDA认证每项一分 | 2
10 | 售后服务 | 专家评审 | 10