## 技术参数
肺结节CT影像辅助检测软件
生产厂商 |  | 型号
序号 | 技术参数 | 指标 | 评分标准 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 产品药监管理合规性 | NMPA三类产品认证 | 10
|  | NMPA二类产品认证 | 5
2 | 处理对象 | 适用于胸部CT | 10
|  | 仅适用于低剂量胸部CT | 5
3 | 系统架构 | B/S架构 | 5
4 | 软件功能性设计
4.1 | 信息反馈提示 | 当输入错误信息或成功操作时，软件应提示 | 3
4.2 | 网络连接反馈提示 | 网络连接不上时，软件应提示 | 3
4.3 | 磁盘空间不足反馈 | 当磁盘空间不足时，软件应提示 | 3
5 | 软件使用限制
5.1 | 密码限制 | 具备 | 3
5.2 | 登录权限 | 具备 | 3
6 | 产品效率
6.1 | 在千兆带宽下，对一组小于300M的CT影像进行分析处理的时间 | ≤2min | 5
|  | >2min | 2
7 | 影像学特征分析
7.1 | 影像阅片 | 影像浏览 | 2
|  | 影像三维阅览 | 2
|  | 参数测量 | 2
7.2 | 结节检出 | 实性结节 | 1
|  | 非实性结节 | 1
|  | 钙化结节 | 1
|  | 胸膜结节 | 1
|  | 肿块 | 1
|  | 磨玻璃 | 1
7.3 | 结节测量 | 直径测量 | 2
|  | 体积测量 | 2
|  | 密度测量 | 2
7.3 | 特征分析 | 自动给出结节表征 | 3
7.4 | 结节定位 | 自动给出结节位置信息（肺叶/肺段位置） | 3
7.6 | 患者随访系统 | 历史数据对比 | 2
|  | 结节自动匹配 | 2
|  | 结节参数自动对比 | 2
|  | 肿瘤倍增时间 | 2
|  | 随访图文报告 | 2
8 | 影像报告
8.1 | 自动化报告 | 根据指南，一键点击自动生成结构化报告 | 3
8.2 | 图文报告 | 一键生成图文报告 | 3
12 | 科研功能
12.1 | 相似病例检索 | 配置AI智能数据库，根据当前浏览影像，AI自动提供类似影像特征的图像 | 3
12.2 | 淋巴结 | 淋巴结肿大自动检测 | 3
12.3 | 冠脉钙化 | 冠脉钙化积分自动检测，提供钙化积分数值和风险评级 | 3
12.4 | 其他异常 | 囊状影、条索影自动检测等 | 3
12.5 | 病例收藏 | 根据不同用户，可在产品界面快速定制化保存收藏相关病例，用于教学和科研，并提供快速查询功能 | 3
12.6 | 用户反馈 | 提供用户反馈功能 | 3
13 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
14 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 参数 | 指标 | 评分标准 | 备注 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 员工总数 | ≥100人 | 2 | 企业整体情况数据
|  | ≥50人 | 1
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 1
3 | 研发资金占比 | ≥8% | 3
|  | ≥5% | 2
|  | ≥3% | 1
4 | 高新技术企业、省部级以上获奖证书 | 具备 | 1
5 | 近三年承担或者参与省部级课题 | 承担：1分；参与：0.5分 | 3
6 | 省级以上工程中心或重点实验室、博士点 | 有 | 1
7 | 近三年国内总装机量 | ≥300台 | 3 | 产品线整体数据
|  | ≥200台 | 2
|  | ≥100台 | 1
8 | 2023年装机量 | ≥200台 | 3
|  | ≥150台 | 2
|  | ≥100台 | 1
9 | 认证情况 | CE、FDA认证每项一分 | 2
10 | 售后服务 | 专家评审 | 10

## 专家评价
专家评价表
| 指标 | 评分标准 | 分值
临床评价（70分） | 产品适用范围 | 适用于胸部CT（不限制剂量） | 20
|  | 仅适用于低剂量胸部CT | 10
| 临床试验设计 | MRMC多阅片者多病例研究 | 20
|  | 普通试验对照设计 | 10
|  | 单组目标值设计 | 5
| 临床试验结果 | 医师使用产品相对医师独立诊断的AUC准确率以及时间效率实现优效 | 10
|  | 仅医师使用产品相对医师独立诊断的AUC准确率实现优效 | 5
|  | 仅医师使用产品相对医师独立诊断的时间效率实现优效 | 3
| 上市后监管要求 | 注册证上无产品鲁棒性或上市后临床相关备注内容 | 20
自主创新（30分） | 首台套 | 国内同品种AI产品首个NMPA认证获批 | 10
| 国际领先 | AI产品于美国FDA，欧洲CE，日本PMDA三家机构均获得认证 | 10
|  | AI产品于美国FDA，欧洲CE，日本PMDA家机构中获得2家机构认证 | 6
|  | AI产品于美国FDA，欧洲CE，日本PMDA三家机构中获得1家机构认证 | 3
| 自主知识产权 | 国内专利授权证书≥10份且国际已公开专利（医学影像）≥8份 | 10
|  | 国内专利授权证书≥10份 | 6
|  | 国内专利授权证书<10份 | 3
产品安装培训及售后（10分） | 设备安装调试 | 满意，1分； 不满意，0分 | 1
| 工程培训 | 满意，1分； 不满意，0分 | 1
| 临床应用培训 | 效果好，1分 | 1
| 维修响应时间及服务程序 | 24小时内响应，2分； 超过24小时0分 | 2
| 定期巡检、回访 | 有，2分 | 2
| 操作软件易用性 | 操作软件易用，1分 | 1
| 安全性、不良事件 | 电气安全、机械安全，2分 | 2