## 骨科手术机器人
序号 | 技术参数 | 指标 | 得分 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 主机系统
1.1 | 显示器分辨率 | ＜1080p | 1
|  | ≥1080p | 2
1.2 | 数据端口 | 具备USB接口 | 1
|  | 具备USB接口、dicom接口 | 2
1.3 | 规划及算法 | 3D手术规划管理算法 | 2
|  | 双平面规划算法 | 2
|  | 第三平面图像规划验证算法 | 2
1.4 | 系统定位精度 | ≤1mm | 5
2 | 机械臂
2.1 | 机械臂移动范围 | ≥300mmx300mmx300mm | 2
2.2 | 活动范围 | ≥±360° | 2
2.3 | 稳定支撑系统最大支撑重量 | ≥200kg | 2
2.4 | 协同控制 | 具有通过人为拖动控制机械臂运动的功能，拖动力≤50N。 | 2
3 | 光学跟踪系统
3.1 | 重复精度 | ≤0.15mm | 5
|  | 0.15-0.3mm | 3
|  | ≥0.3mm | 1
3.2 | 有效跟踪范围 | ≥（1000-3000） mm * （500-1800） mm * （450-1400）mm
3.3 | 注册图像来源 | 2D图像 | 1
|  | 3D图像 | 2
4 | 脚踏控制系统
4.1 | 脚踏控制机械臂 | 支持对机械臂的控制/锁定/解锁 | 3
|  | 不支持对机械臂的控制/锁定/解锁 | 1
5 | 系统安全性
5.1 | 急停开关 | 具备 | 5
5.2 | 主动安全（碰撞急停、运动模拟、位置追踪）等 | 请详细描述，每项1分，最高5分 | 5
5.3 | 碰撞急停 | 机械臂末端碰撞急停触发力≤80N | 5
|  | 机械臂末端碰撞急停触发力≥80N | 3
6 | 软件功能
6.1 | 手术规划系统 | 支持 | 1
6.2 | 具备全中文操作界面 | 支持 | 1
6.3 | 具备图像采集功能 | 支持 | 1
6.4 | 具备采集模拟视频信号功能 | 支持 | 1
6.5 | 具备图像软件校正功能： | 支持 | 1
6.6 | 图像自动注册（配准）算法 | 支持 | 1
6.7 | 具备2D及3D图像显示功能 | 支持 | 1
6.8 | 具备植入物规格设计功能 | 支持 | 1
6.9 | 具备精度反馈算法 | 支持 | 1
6.10 | 手术工具选择界面 | 支持 | 1
6.11 | 具有用户登录、病例管理功能 | 支持 | 1
6.12 | 具备机器人姿态和轨迹模拟仿真模块 | 支持 | 1
7 | 临床适用范围
7.1 | 创伤（骨盆髋臼）手术 | 适用 | 2
7.2 | 创伤（四肢部位）手术 | 适用 | 2
7.3 | 颈椎手术 | 适用 | 2
7.4 | 胸椎手术 | 适用 | 2
7.5 | 腰骶椎手术 | 适用 | 2
8 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
9 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 企业参数
企业基本情况表
序号 | 参数 | 指标 | 评分标准 | 备注 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 员工总数 | ≥100人 | 2 | 企业整体情况数据
|  | ≥50人 | 1
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 1
3 | 研发资金占比 | ≥8% | 3
|  | ≥5% | 2
|  | ≥3% | 1
4 | 高新技术企业、省部级以上获奖证书 | 具备 | 1
5 | 近三年承担或者参与省部级课题 | 承担：1分；参与：0.5分 | 3
6 | 省级以上工程中心或重点实验室、博士点 | 有 | 1
7 | 近三年国内总装机量 | ≥300台 | 3 | 产品线整体数据
|  | ≥200台 | 2
|  | ≥100台 | 1
8 | 2023年装机量 | ≥200台 | 3
|  | ≥150台 | 2
|  | ≥100台 | 1
9 | 认证情况 | CE、FDA认证每项一分 | 2
10 | 售后服务 | 专家评审 | 10