## CT高压注射器
CT高压注射器
| 指标 | 参数 | 分值 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 主要技术参数
1.1 | 类型 | 单筒推注型 | 1
|  | 双筒推注型 | 2
1.2 | 注射速率 | 0.1 ～ 6mL/s | 1
|  | 0.1 ～ 8mL/s | 2
|  | 0.1 ～ 10mL/s | 3
1.3 | 注射速率步进可调 | 0.1mL/s可调 | 1
1.4 | 注射速率误差 | ≤±5% | 3
1.5 | 注射剂量 | 1-100mL，1ml可调 | 1
|  | 1-200mL，1ml可调 | 2
1.6 | 注射剂量误差 | ≤±5% | 3
1.7 | 最大压力设定 | ＜200psi | 1
|  | 200-300psi | 2
|  | ＞300Psi | 3
1.8 | 压力限制误差 | ≤±10% | 3
1.9 | 注射延时功能 | 具备 | 2
| 时相延时功能 | 具备 | 2
1.10 | 注射头旋转角度 | 机头角度识别功能，保证针筒内的空气排尽 | 3
1.11 | 注射时相 | ＜6段 | 1
|  | 6-8段 | 2
|  | ＞8段 | 3
1.12 | 历史记录 | ＞200 | 1
|  | ＞500 | 2
|  | ＞1000 | 3
1.13 | 注射程序 | ＞100 | 1
|  | ＞300 | 2
|  | ＞500 | 3
2 | 系统安全
2.1 | 报警方式 | 光报警 | 2
|  | 声音报警 | 2
|  | 画面提示报警 | 2
2.2 | 启动注射 | 按键注射触发 | 2
|  | 角度检测选项控制角度识别 | 2
|  | 排气确认 | 2
2.3 | 压力超限警示 | 具备 | 3
2.4 | 紧急停止 | 具有扫描室外控制注射和停止功能 | 3
|  | 注射过程中可随时停止注射 | 3
2.5 | 输液压力监测 | 具备在线动态压力监测功能 | 2
|  | 当管路阻塞报警时，自动停止注射，避免意外剂量伤害患者； | 2
2.6 | 具有针筒装载检测功能 | 具备 | 2
2.7 | 注射机头针筒漏液防护功能 | 具备 | 2
2.8 | 按键及功能区显著颜色区分功能 | 具备 | 2
2.9 | 用户访问控制 | 身份鉴别方法：通过用户名密码的方式进行用户身份鉴别 | 2
3 | 显示
3.1 | 显示已注射时间和已注射剂量 | 具备 | 2
3.2 | 注射压力曲线实时显示功能 | 具备 | 2
3.3 | 注射时间实时显示功能 | 具备 | 2
3.4 | 造影剂不足提示 | 具备 | 2
3.5 | 彩色液晶显示屏 | ＜8寸 | 1
|  | 8-12寸 | 2
|  | ＞12寸 | 3
3.6 | 显示屏方向根据注射头旋转角度自动旋转 | 具备 | 2
4 | 其它技术参数
4.2 | 针筒保温功能 | 具备 | 1
4.3 | 手动吸药功能 | 具备 | 1
4.4 | 活塞自动前进/后退功能 | 具备 | 1
4.5 | 自动吸药、自动排气功能 | 具备 | 1
4.6 | 操作日志 | 具备 | 1
4.7 | 其它自主功能 | 每项1分，最高5分 | 5
5 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
6 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## MR高压注射器
MR高压注射器
序号 | 指标 | 参数 | 分值 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 主要技术参数
1.1 | 在3.0T磁共振环境中，机器不应因磁场引力产生位移 | 具备 | 5
1.2 | 在不同位置的信噪比对比其在磁共振环境边缘未上电时的信噪比 | ≤15% | 5
1.3 | 信号传输 | 无线传输 | 2
|  | 有线传输 | 1
1.4 | 驱动方式 | 双无磁超声马达/双直流无刷马达 | 2
|  | 液压方式 | 1
1.5 | 类型 | 单筒推注型 | 1
|  | 双筒推注型 | 2
|  | 蠕动泵型 | 2
1.6 | 注射速率 | 0.1 ～ 6mL/s | 1
|  | 0.1 ～ 8mL/s | 2
|  | 0.1 ～ 10mL/s | 3
|  | 0.1mL/s可调 | 1
1.7 | 注射速率误差 | ≤±5% | 3
1.8 | 注射剂量 | 1mL～65mL 、1mL～115mL | 1
|  | 1ml可调 | 1
1.9 | 注射剂量误差 | ≤±5% | 3
1.10 | 最大压力设定 | ＜100psi | 1
|  | 100-200psi | 2
|  | ＞200Psi | 3
1.11 | 压力限制误差 | ±10% | 3
1.12 | 注射延时功能 | 具备 | 1
| 时相延时功能 | 具备 | 3
1.13 | 注射头旋转角度 | 保证针筒内的空气排尽，请详细描述 | 2
1.14 | 注射时相 | ＜6段 | 1
|  | 6-8段 | 2
|  | ＞8段 | 3
1.15 | 历史记录 | ＞200 | 1
|  | ＞500 | 2
|  | ＞1000 | 3
1.16 | 注射程序 | ＞100 | 1
|  | ＞300 | 2
|  | ＞500 | 3
2 | 系统安全
2.1 | 报警方式 | 光报警 | 2
|  | 声音报警 | 2
|  | 画面提示报警 | 2
2.2 | 启动注射 | 按键注射触发 | 2
|  | 角度检测选项控制角度识别 | 2
|  | 排气确认 | 2
2.3 | 压力超限警示 | 当注射压力超过压力限制值时，应能发出明显的信号给操作者以提示，并停止注射 | 2
2.4 | 紧急停止 | 具有扫描室外控制注射和停止功能 | 2
|  | 注射过程中可随时停止注射 | 2
2.5 | 输液压力监测 | 具备在线动态压力监测功能 | 3
|  | 当管路阻塞报警时，自动停止注射，避免意外剂量伤害患者 | 3
2.6 | 压力限制值自动优化功能 | 具备 | 3
2.7 | KVO功能 | 具备 | 3
2.8 | 具有针筒装载检测功能 | 具备 | 2
2.9 | 注射机头针筒漏液防护功能 | 具备 | 3
2.10 | 按键及功能区显著颜色区分功能 | 具备 | 3
2.11 | 用户访问控制 | 身份鉴别方法：通过用户名密码的方式进行用户身份鉴别 | 1
3 | 显示
3.1 | 显示已注射时间和已注射剂量 | 具备 | 2
3.2 | 注射压力曲线实时显示功能 | 具备 | 2
3.3 | 注射时间实时显示功能 | 具备 | 2
3.4 | 造影剂不足提示 | 具备 | 2
4 | 其它技术参数
4.1 | 数据接口 | 具备 | 1
4.2 | 手动吸药功能 | 具备 | 1
4.3 | 活塞自动前进/后退功能 | 具备 | 3
4.4 | 自动吸药、自动排气 | 具备 | 3
4.5 | 操作日志 | 具备 | 3
4.6 | 其它自主功能 | 每项1分，最高5分 | 5
5 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
6 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## DSA高压注射器
DSA高压注射器
序号 | 指标 | 参数 | 分值 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 主要技术参数
1.1 | 应用部分类型 | CF（可用于心脏） | 3
1.2 | 注射速率 | 0.1 ～ 35mL/s | 1
|  | 0.1 ～ 40mL/s | 2
|  | 0.1 ～ 45mL/s | 3
1.3 | 注射速率步进可调 | 0.1mL/s可调 | 1
1.4 | 注射速率误差 | 注射速率≤15mL/s，误差≤±5% | 2
|  | 注射速率＞15mL/s，误差≤±10% | 2
1.5 | 注射剂量 | 1-150mL | 2
|  | 1ml可调 | 3
1.6 | 注射剂量误差 | 注射速率≤15mL/s，误差≤±5% | 2
|  | 注射速率＞15mL/s，误差≤±10% | 2
1.7 | 最大压力设定 | ＜1000psi | 1
|  | 1000-1200psi | 2
|  | ＞1200Psi | 3
1.8 | 压力限制误差 | ≤±10% | 3
1.9 | 注射、曝光延迟 | 0s～99s可调，调节步长为0.1s； | 3
|  | 0s～99s可调，调节步长为1s； | 1
1.10 | 上升时间 | 0s～9.9s | 1
|  | 0.1s可调 | 1
1.11 | 注射头旋转角度 | 保证针筒内的空气排尽，请详细描述 | 2
1.12 | 注射时相 | ＜4段 | 1
|  | 4-5段 | 2
|  | ＞6段 | 3
1.15 | 历史记录 | ＞1000 | 3
|  | ＞500 | 2
|  | ＞200 | 1
1.16 | 注射程序 | ＞500 | 3
|  | ＞300 | 2
|  | ＞100 | 1
2 | 系统安全
2.1 | 报警方式 | 光报警 | 1
|  | 声音报警 | 1
|  | 画面提示报警 | 1
2.2 | 启动注射 | 按键注射 | 2
|  | ISI联机注射 | 2
|  | 排气确认 | 2
|  | 角度检测选项控制角度识别 | 3
2.3 | 压力超限警示 | 具备 | 3
2.4 | 紧急停止 | 具有扫描室外控制注射和停止功能 | 3
|  | 注射过程中可随时停止注射 | 2
2.5 | 输液压力监测 | 具备在线动态压力监测功能 | 3
|  | 当管路阻塞报警时，自动停止注射，避免意外剂量伤害患者； | 3
2.6 | 压力限制值自动优化功能 | 具备 | 3
2.7 | 具有针筒装载检测功能 | 具备 | 2
2.8 | 注射机头针筒漏液防护功能 | 具备 | 3
2.9 | 按键及功能区显著颜色区分功能 | 具备 | 3
2.10 | 用户访问控制 | 身份鉴别方法：通过用户名密码的方式进行用户身份鉴别 | 1
2.11 | 注射头位置传感器，感应排气及注射操作的正确位置 | 具备 | 3
2.12 | 注射头位置出现变化可以自动停止注射 | 具备 | 3
3 | 显示
3.1 | 显示已注射时间和已注射剂量 | 具备 | 2
3.2 | 注射压力曲线实时显示功能 | 具备 | 3
3.3 | 注射时间实时显示功能 | 具备 | 2
3.4 | 造影剂不足提示 | 具备 | 2
3.5 | 彩色液晶显示屏 | ＜8寸 | 1
|  | 8-12寸 | 2
|  | ＞12寸 | 3
3.6 | 显示屏方向根据注射头旋转角度自动旋转 | 具备 | 2
4 | 其它技术参数
4.1 | 数据接口 | 具备 | 2
4.2 | 针筒保温功能 | 具备 | 3
4.3 | 手动吸药功能 | 具备 | 1
4.4 | 活塞自动前进/后退功能 | 具备 | 3
4.5 | 自动吸药、自动排气和排气辅助照明功能 | 具备 | 3
4.6 | 操作日志 | 具备 | 3
4.7 | 其它自主功能 | 每项1分，最高5分 | 5
5 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
6 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 参数 | 指标 | 评分标准 | 备注 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 员工总数 | ≥100人 | 2 | 企业整体情况数据
|  | ≥50人 | 1
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 1
3 | 研发资金占比 | ≥8% | 3
|  | ≥5% | 2
|  | ≥3% | 1
4 | 高新技术企业、省部级以上获奖证书 | 具备 | 1
5 | 近三年承担或者参与省部级课题 | 承担：1分；参与：0.5分 | 3
6 | 省级以上工程中心或重点实验室、博士点 | 有 | 1
7 | 近三年国内总装机量 | ≥300台 | 3 | 产品线整体数据
|  | ≥200台 | 2
|  | ≥100台 | 1
8 | 2023年装机量 | ≥200台 | 3
|  | ≥150台 | 2
|  | ≥100台 | 1
9 | 认证情况 | CE、FDA认证每项一分 | 2
10 | 售后服务 | 专家评审 | 10

## 专家评价
| 指标 |  | 评分标准 | 评分
产品基本情况 | 外观和工艺 | 外观是否精美 | 精美2分、一般1分、欠缺0分
|  | 结构外形与色调是否人性化 | 工艺水平好10分、一般5分、欠缺0分
| 技术水准 | 主要技术指标是否领先 | 先进10分、一般5分、欠缺0分
|  | 与相应进口机综合比较的情况 | 相当2分、接近1分、差距较大0分
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理3分、一般1分、不合理0分
临床使用情况 | 患者检查环境 | 检查装置设计是否关注综合人体尺度 | 充分考虑10分、一般5分。
|  | 在满足检查功能前提下是否充分考虑病人的舒适性 | 充分考虑10分、一般5分。
| 医生操作环境 | 操作是否简单高效、人机工程学设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 操作界面环境 | 是否是中文界面，人机界面结构是否清晰、菜单操作是否满足用户的视觉流程和使用习惯 | 充分考虑10分、一般5分。
| 安全性 | 包括电气安全和设备防护安全，是否存在电气、机械等方面的安全隐患 | 很安全10分、安全5分、有风险0分
售后服务情况 | 维修站设置 | 维修站区域设置是否合理、有无配件库 | 本地有维修站，配件齐全5分、本区域有维修站，配件基本有保障3、不足2分
| 安装培训 | 是否有安装培训 | 效果好5分，一般3分，不好1分
| 响应时间 | 收到要求维修/维护信息时限 | 当天响应5分、3日内响应3分、3日后响应1分
| 服务费用 | 维修/维护费用是否合理 | 合理5分、一般3分、不合理1分
| 服务质量 | 常规维修/维护解决相应问题的能力 | 当日解决问题10分、3日内解决5分、一周以上解决0分